## 新能源材料工程实训实验室建设

公开招标文件

项目编号：中磊-zjzl-JX（2023）第4号

项目名称：新能源材料工程实训实验室建设

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2023年6月

目    录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  招标需求	10

第三章  供应商须知	27

第四章  评标办法及评分标准	48

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	52

第六章  投标文件格式	59

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

新能源材料工程实训实验室建设的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于 2023年7月13日9：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

政府采购计划编号：浙财采确[2023]22583号-001号

项目编号：中磊-zjzl-JX（2023）第4号

项目名称：新能源材料工程实训实验室建设

预算金额：标段一：人民币45万元；标段二：人民币59.4万元；标段三：人民币60.6万元；

最高限价：标段一：人民币45万元；标段二：人民币59.4万元；标段三：人民币60.6万元；

采购需求：采购一批新能源材料工程实训实验室设备

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

本项目接受联合体投标：¨ 是，þ否。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 ¨无需落实；

2.2 þ需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，其中小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2023年6月21日至2023年7月13日09：30

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年7月13日9：30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至招标代理机构袁斐（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至招标代理机构联系人邮箱（455291270@qq.com），以便招标代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，招标代理机构将拒签；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嘉兴学院

项目联系人：刘老师

联系方式：15957307714

2.代理机构信息

名 称：浙江中磊工程咨询有限公司

地 址：嘉兴市中环广场东区A座403室

项目联系人：袁斐

电话：13706730343

邮箱：455291270@qq.com

质疑联系人：汤晓莉

联系电话：0573-82627323

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良    监督投诉电话：0571-87057615

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2023年6月21日

# 第二章 招标需求

一、标项一技术参数及清单

（一）采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 8000mm*2000mm*850mm | 组 | 1 | 1.全钢实验台，柜体为1.0mm厚冷轧钢板材质，表面经环氧树脂高温固化防腐蚀处理，不锈钢铰链，一字拉手。台面板为20mm厚陶瓷板材质； 2.水槽、三口水龙头及上下水配件1套； 3.岛式钢制底盒，双面插座（10A/16A(220V)），含连接电线和套管 4.试剂架（6500mm*300mm*450mm），全钢，带插座面板 |
| 2 | 落地通风柜 | 1500mm*850mm*2350mm | 台 | 3 | 全钢通风柜、主材为冷轧钢板，厚度1.0mm，表面经环氧树脂高温固化防腐蚀处理。导流板和内衬板为陶瓷纤维板。顶部集气罩为pp材质，一体成型。液晶显示控制面板。 |
| 3 | 中央实验台 | 6700mm*1500mm*850mm | 组 | 3 | 1.全钢实验台，柜体为1.0mm厚冷轧钢板材质，表面经环氧树脂高温固化防腐蚀处理，不锈钢铰链，一字拉手。台面板为20mm厚陶瓷板材质；全钢试剂架（6000mm*300mm*450mm）3组，带插座面板 2.水槽、三口水龙头及上下水配件1套； 3.岛式钢制底盒，双面插座（10A/16A(220V)），含连接电线和套管 |
| 4 | 边台实验台 | 2800mm*650mm*850mm | 组 | 1 | 1.全钢实验台，柜体为1.0mm厚冷轧钢板材质，表面经环氧树脂高温固化防腐蚀处理，不锈钢铰链，一字拉手。台面板为20mm厚陶瓷板材质； 2.水槽、三口水龙头及上下水配件1套； 3.岛式钢制底盒，双面插座（10A/16A(220V)），含连接电线和套管 |
| 5 | 台式通风柜 | 1500mm*850mm*2350mm | 台 | 8 | 全钢通风柜、主材为冷轧钢板，厚度1.0mm，表面经环氧树脂高温固化防腐蚀处理。导流板和内衬板为陶瓷纤维板。顶部集气罩为pp材质，一体成型。台面板为20mm厚陶瓷板材质，带水槽龙头，带照明，液晶显示控制面板。 |
| 6 | 通风系统 |  | 套 | 1 | 通风系统包含但不限于以下内容： 1.风管和配件1项 包括所有风管、弯头、三通、直接、风管支架、焊条、螺丝、吊杆等所有配件 2.手动风阀12只 pp材质 3.电动风阀12只 pp材质，可角度控制 4.排风机1台 风机为玻璃钢材质，含风机槽钢、进风口软接、电机罩、出风口法兰等配件。功率11kw，转速2000r/min，电压380v，风量：9209-18418m³/h，全压：1176-1380pa。 5.排风机1台 风机为pp材质，含风机槽钢、进风口软接、电机罩、出风口法兰等配件。功率4kw，风量6677-13353m³/h，全压825-1139pa，电压380v。 6.防雨帽+烟囱2套 pp材质，和风机配套使用 7.减震器8只 弹簧减震 8.消声器2只 1000*400，风机消声器 9.变频器1台 V20变频器，功率4kw，含参数调节 10.变频器1台 V20变频器，功率11kw，含参数调节 11.风机控制柜2套 包括控制箱、空开、端子、行线槽、零地排、继电器、电动机保护器、轨道、指示灯等控制电器，控制风机启停，定频控制 12.中央控制器2台 含编程 13.信号线400米 14.电缆线5*10mm² 50米 15.辅助配件1项，包括线管、螺丝、法兰、玻璃胶等。 |

- （二）技术参数

- 1.通风风管技术要求

实验室排风管材质要求：排风主管采用V0级阻燃型PP（耐酸碱）板材制作；

通风管道根据本项目现场的特点并结合排风需求：要求防强酸碱、防腐，耐有机溶剂，并且充分考虑房间层高及外立面。风管厚度符合规范和现行国家产品标准的规定。

主要参数：

1.1抽风系统主风管采用阻燃型PP风管，材质选择优质耐酸、碱PP材料。参照国标：UL94--2020

1.2风管口径能满足实验室实际需求。

1.3风管制作按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行，同时尽可能减少风管口径变化情况发生。

1.4风管连接处确保长久密封性，不出现漏风。风管与风机之间采用软性PP材料连接。

1.5风管内壁光滑，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固I字钢来支撑风管。

1.6排风系统的所有附件均需经过耐酸碱腐蚀防腐处理。排风竖管出口设置防雨风帽，排风竖管用钢制索具螺旋扣、稳定支撑。

- 2.排风机技术要求

本项目4kw的风机外壳采用pp材质，11kw的风机外壳采用玻璃钢材质，所有风机的叶轮都采用玻璃钢材质。

2.1主要参数：

2.1.1材质：玻璃钢材质；

2.1.2供电电压：380V ；

2.1.3安装位置：屋面；

3.1.4电机配置：变频电机；

2.2主要功能：

排除实验室内有害废气，克服管路及过滤装置及阀门的阻力。

2.3具体参数要求：

2.3.1风量风压需满足设计风量风压，且为正偏差，偏差范围不得超过3%；

2.3.2所有紧固件需采用不锈钢316L做预埋防止腐蚀；

2.3.3风机需配备弹簧避震器，为防止撞击与腐蚀，避震器外部需采用玻璃钢保护套；

2.3.4风机底部需配备相对底座；

2.3.5 风机50HZ运行噪音≤75DB

2.3.6 风机能耗等级不低于二级

2.4执行规范标准（包括但不仅限于）：

HG/T20592~20635-2009 钢制管法兰.垫片.紧固件

JB/T 10563-2006	一般用途离心通风机技术条件

JB/T 6887-2004	风机用铸铁件技术条件

JB/T 6888-2004	风机用铸钢件技术条件

JB/T 10213-2014通风机焊接质量检验技术条件

JB/T 10214-2014	通风机铆接件技术条件

GB/T 2888-2008	风机和罗茨风机噪声测量方法

GB/T 10178-2006	通风机现场试验

JB/T 8689-2014通风机振动检测及其限值

JB/T 8690-2014	工业通风机噪声限值

GB19761-2020  通风机能效限定值及能效等级

JB/T 9101-2014	通风机转子平衡

JB/T 6886-2010	通风机涂装技术条件

JB/T 6444-2004	风机包装通用技术条件

JB/T 6891-2004	风机用消声器技术条件

GB/T 1236-2017	工业通风机 用标准化风道性能试验

GB/T 3235-2008	通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

- 3.排风设备自控系统技术要求

3.1执行规范标准依据

系统执行应遵守国家现行的规范与标准，对我国尚未制定的规范，可参照相应的国际标准。本项目涉及的主要技术规范及标准包括：（如有最新版本的技术规范及标准，则按最新版本执行）

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《低压配电设计规范》 GB 50054-95

《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ 131-90

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GBT50019-2015)

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装排工程施工及验收标准》GB/50258-96

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50306)

《建筑物智能化系统验收标准》DB  31/219.1-1998

3.2技术要求

3.2.1排风机变频控制要求

采用定静压控制方法，控制排风机组变频运转。排风控制系统由一套PLC可编程控制器，一个管道静压传感器、变频器，一个变频控制柜（箱）组成。

系统应具有以下功能：

*直接测量并上传当前管道内的静压值。

*实时监测排风机组管道静压，能在0.1秒内检测到静压变化并发出控制信号，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5Hz；当排风终端变化时调整时间<4秒。

*自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。

*异常情况下（无信号或者超限定值），声光报警。

控制风机各项运行模式的自动切换，包括变频功能、远程启停、模式切换等。

具备夜间工作模式。

就地键盘操作及功能显示屏。

具备意外紧急排放功能。

面板显示管道内的压力变化。

*支持就地控制与远程监控功能，所有新风机状态参数上传至BAS。

*风机运行管道静压值、风机运行状态参数可以送到BAS系统。

3.2.2自控产品相关技术要求

排风控制器：

配备专用高速处理器芯片，基本指令执行时间可达 0.15 μs。

技术参数：

供电电压力：AC220V

漏地电流：0.5mA

*I/O 模块扩展：6 个扩展模块

循环中断：共 2 个，分辨率为 1 ms

*布尔运算 ：0.15 μs/指令

环境温度：-20—85℃

*防护等级：IP54

压差开关：

压差开关安装在无动力补风装置的过滤器上，检测无动力补风和初效过滤器堵塞状况。

技术参数：

*测量范围压力：50—500pa

数字输出：1-路 隔离触点，触点切换

许用电压：DC24V/AC24V

许用电流：0.01—5（3）A

*允许工作压力：5000pa

环境温度：-20—85℃

*防护等级：IP54

风管静压传感器：

技术参数：

*可调特性曲线（线型压力或平方压力输出）

工作AC 24V 或 DC 13.5-33V

信号输出DC 0-10 V

*零点调整

*校准和温度补偿测量信号

变频器：

采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID

可变风量蝶阀：

*阀体可调节比不低于16:1

*阀体采用带耐腐蚀pp材质

对命令信号变化的响应时间小于1秒

对风管静压变化的响应时间小于1秒

RS485端口：3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测

2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A）

4.实验室家具技术参数要求

4.1中央实验台、边台

全钢实验台：产品包括中央台、边台等实验室操作台。高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为850mm。

台面板：

采用不小于20mm厚实验室陶瓷台面，，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀、耐高温，水槽台台面采用不小于25mm厚带一体釉面烧制的防滑沥水槽，且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面。台面技术参数需满足以下所有指标，签订合同前需提供台面品牌厂家针对本项目出具加盖公章的授权委托书原件及符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，并加盖陶瓷品牌厂家公章。

陶瓷板性能需要达到以下标准：

- 酸碱性: 台面至少抗“47”种以上化学品且检测结果为 0 级（表面无变化）。

- 承重性: 破坏承重性能：破坏载荷承重≥500Kg：为保证仪器承重安全，台面性能必须满足承重测试要求，签订合同前需提供权威机构出具破坏载荷≥500Kg ，将样品水平放置支撑梁上，每边支撑宽度为50mm，将样品均匀施加500kg载荷，保载24H以上，加载面积为650*650mm，未损坏。

- 辐射性: 参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，内照射指数≤0.1，外照指数≤0.1。

柜体结构：

所有实验台均采用落地式全钢结构。

柜体：采用不小于1.0mm优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于75μm。柜体内设一层活动隔板；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板；柜体内背板间安置水管、电线管路等。

门板及抽屉面板：双层结构，采用不小于1.0mm优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于75μm。颜色由用户指定。

试剂架：试剂架的立柱采用厚度不小于2mm优质冷轧钢板制作。层板采用厚不小于8mm钢化玻璃，边缘光滑处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可自由调节高度；边缘配Φ12mm的304不锈钢管护栏，防止试剂瓶跌落。第一层层板下方设置钢制线槽，长度与试剂架一致，用于安装插座或其他接口。

拉手：所有抽屉及柜门采用标号304不锈钢C形拉手。

插线盒及插座：钢制塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理。采用10～16A且通过国家3C认证五孔插座，带防水盒，双插座设置，适用各种仪器插头。电源线用4mm2三芯软铜线。

合页：采用标号304不锈钢合页或不锈钢铰链。

滑轨：采用三节静音承重阻尼轨道。

可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。

4.2通风柜

全钢通风柜要求：

4.2.1规格尺寸说明：

长、宽、高误差点≤1.5mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm 以上≤2mm，1000mm 已下≤1.5mm；1.5 米内部操作空间宽度≥1.41m。

4.2.2采用模块化框架结构：

顶部含照明、自动门、排风系统；

中部为负压操作区域，可选配不同材质的内衬以满足不同实验需求；

下部为模块化伺服面板，内含独立水、电、气管线系统；

下柜为可移动模块化结构，标配钢制下柜。

4.2.3主框架——前：

采用 2.5mm 厚一体成型 6063 合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经 220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm， 满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

4.2.4主框架——后：

采用优质冷轧钢板表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后，使用环氧树脂粉末静电喷涂，经 220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

4.2.5内衬及导流板：

采用 5mm 厚白色实验室专用通风柜抗倍特板，导流排风设计，抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，表面光滑，密度大于 1.45g/cm³。

4.2.6视窗:

安全玻璃【标配钢化玻璃】。

窗框及导槽采用国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用 CNC 设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂，经 220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。需配合专用可调导块，使移门耐磨、轻滑，能有效解决了传统卡死现象，可在指定区域任意位置停留。

视窗开启高度范围 20mm≤H≤900mm。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作。

视窗带有 500mm 自动机械锁，移门上行至 500mm 需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁。

4.2.7同步带:

通风柜升降采用 HMT5 同步带。

4.2.8同步带轮:

同步轮为赛钢精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承。

4.2.9照明:

采用全罩式灯座设计，内置三防 LED 灯，光度≥750LUX，隐藏于导流板上方，且具有泄爆功能。

4.2.10伺服面板采用独立结构:

用四根合金做骨架，使用 5mm 铝塑板，内置 IP55 断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀。

返回 500mm 时，应该自动解锁，且超过 500mm 高度时需进行声光报警。

4.2.11下柜部分：

承重钢支架: 用 30*50mm 钢管焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经 180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

功能柜体: 根据实验环境需求配置可活动全钢柜体；箱体柜身采用冷轧钢板制作，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

下柜门: 采用优质冷轧钢板，内外双层扣合式结构，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

铰链: 采用优质铰链，材质为不锈钢或防腐材料。

拉手: 采用柜门一体式隐藏设计。

4.2.12台面：

一体成型阻水式台面: 采用 25MM 一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，水槽台和通风柜操作台面边沿部分整体 5mm 翘边，总厚度 25mm，防止有害液体外溢，拒绝采用拼接或者后期加厚方式加工，以防后期出现分层脱层现象（台面板要求同实验台台面板）。

4.2.13水槽: 采用陶瓷水杯，由模具一体化成型，耐酸、碱腐蚀，抑菌；台下托底式安装，利用台面残水自然回流。

4.2.14水龙头: 可旋转单口龙头，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂， 防锈耐腐蚀，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配 PP 水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。

二、标项二技术参数及清单

| 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子分析天平 | 1.电磁力质量传感器 2.实时温度补偿功能 *3.七级防震滤波可调功能 4.LCD大界面带背光显示 5.开关机自动锁定当前模式 6.后置砝码手套工具箱 7.下挂钩称量装置 *8.量程(g)：≥210 *9.可读性(mg)：0.1 10.重复性(mg)：≤±0.1 11.线性误差(mg)：≤±0.2 12.称盘尺寸(mm)：≥Φ80 | 3 | 台 |
| 电子分析天平 | 1.电磁力质量传感器 2.实时温度补偿功能 *3.七级防震滤波可调功能 4.LCD大界面带背光显示 5.开关机自动锁定当前模式 6.后置砝码手套工具箱 *7.量程(g)：≥210 *8.可读性(mg)：1 9.重复性(mg)：≤±1 10.线性误差(mg)：≤±2 11.称盘尺寸(mm)：≥Φ80 | 3 | 台 |
| 超声清洗器 | 1.材质：均为304不锈钢 2.功率：150W 3.频率：40kHz *4.容量：6L 5.加热功率：400W 6.时间可调：1-60分钟 7.排水：有 8.温度：20-80°C | 4 | 台 |
| 离心机 | 1.采用交流变频电机驱动。具有SOFT软刹车功能，防止样品重悬。 *2.具有10种升降速可选。离心力/转速设定并互换，运行参数自动记忆。 3.智能化控制，触摸面板，LED数码管显示。 4.采用不锈钢离心腔 5.具有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多重保护功能，配有电子门锁。 *6.最高转速：≥16500r/min *7.最大相对离心力: ≥18500×g 8.最大容量：4×100ml 9.配转子6×50ml | 4 | 台 |
| 大容量离心机 | 1.微机控制、交流变频电机驱动。 2.多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。 3.可分别设置离心力RCF值、转速，可相互一键切换。 3.设有短时离心专用点动键。 *4. 10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求. 5.采用电子门锁，全钢制内腔保护套。 *6.最高转速：≥6450 r/min 7.转速精度：≤±10r/min 8.最大相对离心力：≥5250×g 9.最大容量：4×750ml 10.离心腔直径：Φ420mm 11.定时范围：1min～99min 12.整机噪声：≤ 65dB（A） 13.总功率：≥750W 14.配转子4×500ml | 1 | 台 |
| 鼓风干燥箱 | 1.容积：≥30L 2.对流方式：垂直强迫对流 3.控温范围：30-300℃ 4.温度分辨率：0.1℃（≤100℃），1.0℃（＞100℃） 5.波动度：≤±1.0℃ 6.均匀性：≤±1.0℃ 7.内部材料：304不锈钢 8.内部尺寸：≥290×295×345mm 9.功率：≥1000W 10.隔板尺寸：293×275mm 11.隔板：2个 | 3 | 台 |
| 循环水泵 | 1.功率（W）：≥180 2.电源（V/HZ） ： 220/50 3.流量（L/min）：≥60 4.扬程（m）：≥8 5.真空度（Mpa）：0.098 6.单头抽气量（L/min）：≥10 7.抽气头数（个）: 2 8.安全功能：逆流防止阀 9.水箱容积（L）：≥15 10.水箱材质：PP | 6 | 台 |
| 探针超声破碎机 | 1.频率: 20-25 KHz 2.显示方式: ≥7寸触摸屏显示 3.功率: ≥650 W（1%-100%） 4.随机变幅杆:6 mm 5.可选配变幅杆:2、3、10mm 6.破碎容量:100μl-500 ml 7.占空比:0.1-99.9% 8.温度报警:0-99.9℃ 9.报警:时间，过载 10.隔音箱尺寸: ≥340mm*340mm*530mm | 2 | 台 |
| 电极材料反应系统 | 1.双层玻璃反应釜，规格型号： 10L和50L各一台 2.高温循环器，最大恒温温度不高于80℃，两个釜能独立使用通过手动阀切换。 3.pH自动控制系统（pH精度 0.01） 4.蠕动泵，3台 转速范围：0.1-100rpm 正反转可逆 转速分辨率：0.1 rpm 调节方式：薄膜按键连续调节，支持外部信号控制和通信控制 显示方式：3位LED数码转速显示 外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选) 5.釜体结构：带夹套釜体，釜体内壁需要有挡流板，挡板宽度20mm-35mm之间，上下贯通釜体直筒部分。底部出料口不低于30cm；为增加强度，釜盖为316L材质，其中搅拌口一个，PH电极孔一个，进液口三个，进气口一个，排气孔一个，备用口1个，三组进液管据下层搅拌桨30mm-50mm。上下桨的具体位置关系待定。 6.釜体材质：玻璃（温度范围0-120℃），釜盖材质316L不锈钢。 7.配套有高温（40-80℃，控制精度±1℃）控制及加热系统；一拖二，且能实现10L反应釜和50L反应釜的独立控温（两个反应釜不同时开启） 8.主搅拌电机转速在50-300转每分钟可调，设备总能耗： ≤ 8KW，220V/50HZ （包含恒温循环器功率） 9.自动控制箱防潮防水，蠕动泵的流量能实现0.1ml/min-100ml/min范围可调，反应釜控制系统能收集相关数据，能够实时显示、存储和导出数据。 | 2 | 套 |
| 玻璃反应釜 | 1.变频调速、交流感应电机。转速恒定，无电刷、无火花，安全稳定，可连续工作。 2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃。 3.玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。 4.可在常温下反应，通上自来水即能快速将反映热量带走。 5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门，可拆卸便于固体物料出料。 *6．反应瓶(L)：≥10 *7．瓶口数：6 8.转速(rpm)：0～600 9.搅拌轴径(mm)：17 10.搅拌功率(w)：120 11．变频调速功能； 12.立式冷凝器功能； 13.数显转速功能； 14.测温管功能； 15.四氟组件密封功能； 16.加料活塞功能； 17.蒸馏装置功能； 18.回流装置功能； 19.低速增力功能； 20.下放料功能； 21.真空表功能； 22.万向节连接功能； *23.配加热制冷循环机 容量：5-10L 温度范围：-20至200℃ 显示方式：液晶数字 温度精度：±1℃ 循环功率：250W | 4 | 台 |
| 喷雾干燥机 | 1.整机不锈钢材质。 *2.彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率 3.关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏 4.二流体喷雾的雾化结构 5.燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度±1℃ 6.进料量可通过进料蠕动泵调节，最小样品量可达30ml 7.干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围 8.设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整。 9.空气压缩机：内置。 10.进风温度控制：30℃～300℃ 11.出风温度控制：30℃～140℃ 12.蒸发水量：1500mL/H～2500ml/h 13.进料量：30～2500ml/h 14.进料方式：蠕动泵调节 15.控温精度：±1℃ 16.平均干燥时间：0.8～1.5S 17.喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选， 标配1.0mm喷嘴 18.整机功率：3KW/220V | 2 | 台 |
| 高压均质机 | 1.均质级数：一级均质； 额定设计压力：2000bar 额定工作压力：1800bar 2.均质阀材质：司太立合金均质阀； 3.压力模块的材料：SAF2507特种双向不锈钢，经过超声波探伤检测； 4.安全标准执行欧洲CE强制标准； *5.气动加压，压力连续可调，调整范围 0－2000Bar； *6.变频流量控制系统，处理量：5-15L/h；最小处理量：15毫升； 7.特制的固体陶瓷柱塞，配有特制的密封及密封垫圈； *8. 7寸触摸式控制面板； 9.安全压力设定和报警显示； 10.历史压力趋势图和数据记录表，可用U盘导出； *11.远程软件免费升级维护； | 1 | 台 |
| 手动切片机 | 1.冲切压力≥200kg *2.可兼容冲切极片和隔膜 3.可冲切厚度≥0.5mm 4.冲孔模具直径φ3～φ24mm 5.接料盒材质需为防静电ABS材料 | 2 | 台 |
| 压片机 | 1.压力范围：≥12T 2.最大活塞行程：≥20mm 3.压力稳定性： ≤1MPa/5min 4.设备尺寸：≤275mm×158mm×290mm | 2 | 台 |
| 电池封口机 | 1.使用环境:干燥房或手套箱，可通过大过渡舱进入手套箱 2.适用范围:直径φ5.0-φ35mm/高度 Max：10mm 3.封口行程:20mm 4.标配CR20系列封口模具，其他规格可选配 5.可选配CR16、CR20、CR24、CR30或直径φ13mm~φ35mm/高度Max：10mm 的非标定制拆壳模具 6.操作手柄的操作力应≤6kg | 2 | 台 |
| 平板硫化仪 | 1.电加热采用温度指示调节仪控制， 2.采用手动液压装置。 3.液压系统压力：15Mpa 4.柱塞最大行程：100mm 5.热板尺寸 150×150mm 6.热板块数：2 块 7.热板间距离：50mm 8.电加热总功率：3.0Kw 9.最高工作温度：300℃ | 2 | 台 |
| 锂电池测试系统 | 1.输入： （1）功率180W/380W （2）电源AC220V50HZ/110V60HZ （3）阻抗1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下） 2.电压： （1）量程5V/10V/20V（可选） *（2）输出范围：充电0V～5V、放电：1.5V～5V （3）精度：±0.05%FS（满量程） （4）分辨率：5位有效数字（自动） 3.电流 *（1）量程：大量程1A/5A（可选）、小量程100mA/500mA(可选） （2）输出范围：充电：1‰小量程～100%大量程、放电：1小量程～100%大量程 （3）精度：±0.05%FS（满量程） （4）分辨率：5位有效数字（自动） 4.输出方式：四电极（支持参比电极测试） 5.恒功率：精度±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 6.恒阻：精度±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 7.循环次数：1～65000次 8.工步总数：1100 9.循环嵌套：最大支持3层嵌套 10.通道数：8 11.配设备台架、电源线、测试线等 12.工控机1台 内存：≥64GB 速度：≥i5处理器、3.0GHz、i5-12500T 硬盘容量：≥256GB SSD 显示器屏幕尺寸：≥23.8英寸 | 10 | 台 |
| 电化学工作站 | 1.恒电位仪 · 零阻电流计 · 2，3，4电极结构 · 浮动地线或实地 · 最大电位范围：±10V · 最大电流：±250mA连续,±350mA峰值 · 槽压：±13V · 恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms · 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz · 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V · 所加电位分辨：电位范围的0.0015% · 所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% · 所加电位噪声：<10mV均方根植 · 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 · 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA · 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% · 输入偏置电流：<20pA 2.实验参数 · CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s · 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） · CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec · CA和CC的最小采样间隔：1ms · CC模拟积分器 · DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec · SWV频率：1至100kHz · i-t的最小采样间隔：1ms · ACV频率范围：0.1至10kHz · SHACV频率范围：0.1至5kHz · FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 · 交流阻抗：0.00001至1MHz · 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 *3.包括不限于以下测试功能： 循环伏安法（CV）；线性扫描伏安法（LSV）；计时电流法（CA）；计时电位法（CP）；方波伏安法（SWV）；电流-时间曲线（i-t）；差分脉冲伏安法（DPV）法；差分脉冲电流检测（DPA）；交流阻抗测量（IMP）；电流扫描计时电位法（CPCR）；电位溶出分析（PSA）；电化学噪声测量（ECN）；开路电压-时间曲线（OCPT） 4.工控机1台 内存：≥64GB 速度：≥i5处理器、3.0GHz、i5-12500T 硬盘容量：≥256GB SSD 显示器屏幕尺寸：≥23.8英寸 | 1 | 台 |

三、标项三技术参数及清单：

| 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单磁力加热搅拌器 | 1.铝合金环保纳米陶瓷外壳。 2.高清 LCD 显示，双旋钮简易操作。 3.采用直流无刷电机。 4.防水型设计。 *5.控温精度≤±0.5℃。 6.采用 8 类铝镍钴磁芯。 7.外置传感器跌落自动检测功能，独立限温保护功能。 8.断电后余温提示。 9.工作盘尺寸: ≥Ø135 10.转速范围: 100-1800rpm 11.控温范围: 25-320℃ 12.最大搅拌量（水）: ≥ 15L 13.搅拌子最长尺寸: ≥70mm 14.安全温度: ≥350℃ 15.电源功率: ≥ 600W 16.可以连接电脑软件 | 10 | 台 |
| 旋转膜过滤装置 | 膜片参数： 1.膜片规格：外径374mm； 2.过滤精度：200nm； 3.膜片数量：10片； 4.总膜面积：2m2； 设备参数： 1.过流材质：316L不锈钢； 2.密封材质：VT氟橡胶； 3.机械密封：单端面机封，SIC/SIC接触面，进口品牌； 4.旋转电机：变频控制； 5.供料泵：气动隔膜泵，材质PP； 电气参数： 1.设备功率：3kw； 2.电源：380V； 3.控制方式：触摸屏全自动控制，触摸屏及PLC； 4.仪器仪表：清液流量，进料压力，进料温度配传感器； 5.变频器：重载型； 其他： 1.配钣金防护外壳； 2.配万向滚轮； | 1 | 台 |
| 手套箱 | *1.单工位手套箱，箱体尺寸：长度：1220mm，深度：750mm，高度：900mm；箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm； *2.一台大过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径360mm，长600mm； 一台小过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径150mm，长300mm； *3.法兰视窗，一体加工成型，O型实芯密封圈，真空级密封，超低泄露率，前窗面板为钢化玻璃，厚度不小于8mm； 4.二只手套：丁基橡胶手套。 5.过滤器：规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口 6.一套净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。 7.气体纯度：水<0.1ppm，氧<0.1ppm。 8.泄漏率：小于0.001vol%/h 9.一套PLC触摸屏及程序控制系统。 10.手套孔圈为铝合金材质。 11.循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 *12.气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。 *13.一套水分析仪, 采用P2O5传感器。 *14.一套氧分析仪, 采用ZrO2传感器。 *15.一套有机溶剂吸附装置，置于箱体内部。 16.一台真空泵：可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h，真空泵极限真空度≤2×10-1pa。 17.箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。 | 1 | 台 |
| 燃料电池组装夹具及其配件 | 1. 极板，不锈钢镀金材质，有效尺寸30*30 mm 2. 端板，可视化端板 3. 端板加强件，不锈钢材质 4. 加热及温控器，温度控制，测温范围-50~+300℃ 温度分辨率0.1℃/℉ 测温精度0.1℃/℉ 加热范围；20~150℃ 5. 密封垫片，含氟橡胶材质 6. 接头，PU材质 7.测试种类，氢燃料电池单电池 8.供电电压；220V AC | 10 | 台 |
| 燃料电池测试系统 | 1.测试功能; 阴/ 阳极燃料流量 、湿度、温度及压力参数控制与记录 燃料电池极化曲线记录 燃料电池电压巡检与记录 定电压、定电流模式 燃料电池温度监测与记录 安全功能； 氮气吹扫 泄氢检测 紧急断路 短路保护 水温预警 2.硬件功能； 气体加湿 水温控制 水循环与冷却 氢气体质量流量检测与控制 空气气体质量流量检测与控制 空气增压与稳压 氢气稳压 电化学性能测试 3.数据读取； 实时/ 缓存 CAN2.0 4.测试精度； *精度±2℃ (稳态) 水箱容积10L 加热范围0~80℃ 温度控制精度±1.5℃（稳态）；±2℃（动态） 水泵扬程最⼤流量下不低于 70m 最大散热功率2500W *0~100L/min 流量精度±（0.8%RD+0.2%FS） 0~300L/min 流量精度±（0.8%RD+0.2%FS） *压力范围0~0.5MPA 压力精度0.2%FS *压力精度0.2%FS 最大测试功率1800W 最大电压60V 最大电流150A 电流分辨率1mA/10mA 电压分辨率0.1mV/1mV 精度1S/0.1S 水源要求； 酸碱性6＜PH＜7.5 电导率＞2MΩ的去离子水 5.工控机1台 内存：≥64GB 速度：≥i5处理器、3.0GHz、i5-12500T 硬盘容量：≥256GB SSD 显示器屏幕尺寸：≥23.8英寸分辨率：1920*1080 主板芯片组：Q670 | 1 | 台 |
| 比表面积及孔径分析仪 | *1.测试原理：静态容量法，气体吸附法； 2.测试精度：比表面重复性≤±1%；最可几孔径≤0.02 nm； 3.测试气体：氮、氧、氢、氩、氪、二氧化碳等气体； 4.测试范围：比表面积0.0005m2/g至无上限；孔径分析0.35nm-500nm； 5.孔体积0.0001cm3/g至无上限； 6.测试效率：比表面积平均每样约40-60min；介孔、大孔分析平均每样4-6小时； *7.分析站:1个独立分析站，2个分析位，可进行2个样品比表面及介孔分布的交替分析 8.杜瓦瓶： 1L真空玻璃内胆杜瓦瓶，须配备恒温夹以确保分析的准确性，适合液氮、液氩、冰水等各种冷浴 9.P0管：分析站原位设有独立的P0管，共2支，由单独的压力传感器控制，可实时检测饱和蒸汽压P0值；也可应用大气压输入法准确测定P0值； 10.加热脱气系统：可以进行2个样品不同温度及时间的加热脱气预处理；加热处理温度：室温—400℃，精度±1℃。 11.压力传感器：样品分析站采用原装进口电容式薄膜多压力传感器 12.真 空 泵：原装进口双级旋片式机械真空泵（自动防返油）极限真空度高达10-2Pa 13.数据控制方法：平衡压力可通过压力方差等智能控制平衡，灵活设置吸脱附过程中的P/P0点，全自动根据设置的点智能投气； 14.数据采集：Windows兼容控制和数据处理软件，试验过程中压力和温度可实时显示，随时查看当前测试进展；试验详细过程日志全记录；控制软件可以根据客户需要设置用户分级权限管理 15.功能: 吸脱附等温线；BET比表面积、Langmuir比表面积、外比表面积（STSA）测定；真密度测定；BJH介孔大孔孔容积及孔径分布分析。 16.工控机1台 内存：≥64GB 速度：≥i5处理器、3.0GHz、i5-12500T 硬盘容量：≥256GB SSD 显示器屏幕尺寸：≥23.8英寸 | 1 | 台 |

二、商务条款：

| 质保期 | 1.质保期3年。质保期内（非因人为破坏）因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费更换。 2.验收不符合采购方要求的产品，供应商负责更换产品。 |
| --- | --- |
| 供货期 | 合同生效后60天内供货。 |
| 实施要求 | 供应商须向校方推荐有经验的实施人员承担现场实施任务，现场项目实施人员的指派须满足校方的要求，校方认为不满足要求的可以要求中标供应商更换人员，由此产生的工期延误等后果由中标供应商承担。 |
| 安装调试 | 1.安装地点：嘉兴学院指定地点。 2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 3.安装过程中发生的费用由供应商考虑在投标报价中。 供应商应在询价响应文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。 |
| 履约保证金 | 签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额1%作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后无息退还。 |
| 付款方式 | 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 责任认定 | 在服务期内，因服务商原因，未能完全履行服务承诺，采购方有权追究中标单位的责任。 |
| 出厂证明 | 交货前中标方需提交产品出厂证明，核查通过后供货。 |
| 验收 | 1.中标方提供的所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自拆除。 2.质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。 3.供应商需到场参与项目，无法到场的视为认同验收结果。验收过程中发生的费用由供应商承担，并考虑在投标报价中。 |
| 售后服务保障要求 | 售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内须响应，须在72小时内到达现场解决。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新能源材料工程实训实验室建设项目 |
| 2 | 采购内容 | 采购一批新能源材料工程实训实验室设备 |
| 3 | 报价要求 | 1．本项目投标应以人民币报价； 2．不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 5 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场踏勘 | þA不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 本项目须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求等，投标供应商需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由中标供应商自负）； |
| 7 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。 |
| 8 | 开标时间及地点 | 时间：2023年7月13日9时30分 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 |
| 10 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性 | þA货物类。 ¨B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 货物 ，属于 工业 行业； |
| 13 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 14 | 评标结果公告及中标通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/) 中标公告期限为1个工作日（中标供应商为小微企业的，其声明函将随中标结果同时公告）。在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。 |
| 15 | 履约保证金 | ¨A无。 þB签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额1%作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后无息退还。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 17 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 18 | 本项目预算金额 | 标段一：人民币45万元；标段二：人民币59.4万元；标段三：人民币60.6万元；最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 19 | 付款条件 | 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经采购人整体验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 备注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 政策优惠 | 1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 22 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人 |

## 一、   总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指产品采购项目中核心产品。“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

- （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，依法承担法律责任。

3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股投标供应商正式员工）。

3.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.嘉兴市政府采购合同（指引）

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- 招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

### （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.2法定代表人授权委托书；

2.3符合性审查资料；

2.4商务响应表；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.6.4同类项目业绩（提供合同、验收报告等证明材料复印件并加盖公章）。

2.6.5技术规格。

2.6.6 供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1开标一览表（报价表）。

3.2中小企业声明函。

3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2.投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的一切设备、外机基础、外机电源（电力电缆）、外机配电柜、线材、PVC管引至排水管费用、布线、配管、配件、安装调试、运输、装卸、人工、保险、税金、招投标、审计等一切相关费用，采购人不承担由于本项目实施而产生的任何费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （六）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、质保期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

（6）电子投标文件未按规定要求提供签字或盖章的；

（7）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

- 废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

- 四、开标

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标供应商不足3家的，不得开标。

2.投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

3.投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人，共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。

4.确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

5.向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

1.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.报价审查

3.1投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.1.1开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

3.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.2评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.浙江中磊工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3. 在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。

- 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

２.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门依法处理。

3.采购人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

九、代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、本项目以货物类招标收费标准的50%-1200元收取中标服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以网银、电汇的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：浙江中磊工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行嘉兴放鹤洲支行

银行账号：19380301040000632

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于新能源材料工程实训实验室建设项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标供应商。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务、资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二） 技术、商务、资信及其他分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 34分 | 评委根据投标人所提供的技术参数和功能技术规格需求的情况进行评审，▲条款不按满足招标文件要求，作无效标处理；*表示重要指标。其他技术条款满足招标文件要求的，得满分34分，重要指标每负偏离一项扣3分，其他指标每负偏离一项，每条扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 同类业绩 | 3分 | 投标供应商在2020年1月1日以来同类项目业绩，每具有一份得1分，最高得3分，提供业绩合同，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3 | 整体方案 | 12分 | 根据投标人针对本项目实施过程中的服务承诺情况，由评标专家自主评分，满分4分。 根据投标人针对本项目实施过程中的重点难点分析及解决方案，由评标专家自主评分，满分4分。 根据投标人针对本项目实施过程中的应急处理方案及相关服务承诺，由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 4 | 安装、调试、验收方案 | 4分 | 根据投标文件中安装、调试、验收的方案的合理性、可行性等方面，由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 5 | 售后服务 | 4分 | 售后服务内容和保障措施、响应情况、故障修复时间等，由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 6 | 人员配置方案 | 4分 | （1）根据本项目的服务内容和要求，建立的项目管理组织机构或体系是否合理、切合实际，组织分工是否明确，且是否能满足本项目服务要求的得0-2分 （2）项目管理班子成员和作业人员的人数配备是否能满足本项目服务要求的得0-2分 |
| 7 | 质保期 | 2分 | 质保期在满足投标人提供的服务期限基本要求的情况下，每延长六个月的，得0.5分，最高2分。 |
| 8 | 培训方案 | 4分 | 根据投标人提供的培训方案（内容包括但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训保障），由评标专家自主评分，满分4分。 |
| 9 | 诚信分 | 3分 | 诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

采购单位（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购文件与采购补充文件。

2.成交供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。组成本合同的文件的优先顺序为：（1）本合同；（2）答疑纪要和承诺书；（3）甲方的采购文件与采购补充文件；（4）中标通知书；（5）成交供应商投标文件。

- 货物内容

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号、生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

在合同签订后7天内，乙方应按约定向甲方交纳履约保证金，甲方收到履约保证金后合同生效。履约保证金为合同价的1%,即人民币（大写）：             ，（小写）:            元。履约保证金在项目最终验收合格后无质量问题、无售后服务问题，且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。

八、转包或分包

1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2.乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期（自最终验收合格之日起计算）：    年。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：在合同签订后      日内完成交货、安装调试并交付甲方最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

合同生效后，甲方支付国产设备合同价40%的预付款，即人民币（大写）：                整，（小写）：￥           元。乙方仪器设备安装调试完成，经嘉兴学院最终验收合格后支付至合同总价款的100%。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的性能、技术要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，24小时维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，乙方免费提供备件及备品服务（具体根据招标文件或投标承诺）。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方应保证所提供的软件为原厂正品。

6.乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7.仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：      按照招标文件规定执行(如有其它，可添加)

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准）进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3.乙方逾期交付货物的（未按期完成安装调试或通过最终验收的，也视为逾期交货），乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准），甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

5.乙方未按时缴纳履约保证金或履约保函的，甲方有权就本合同内容另行寻找供应商签约并追究乙方缔约过失责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相等。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事件发生后3个工作日内立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3.不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且甲方收到履行保证金后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校相关部门审批，并签书面补充协议报主管部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式     份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执    份。

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市广穹路899号         地址：

法定代表或委托代理人：            法定代表或委托代理人：

联系电话：

收款银行：

账号信息：

签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院梁林校区

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照浙财采确[2023]22583号-001号 ，采购编号：中磊-zjzl-JX（2023）第4号 ，合同号：，以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(盖章)：                                           日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书……………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………（页码）

（4）诚信承诺书…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6评分对应表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴学院：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                               身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：           被授权人签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评分对应表

单位名称（盖章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

五、商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年   月  日

六、诚信承诺书

致嘉兴学院：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

7.投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的：（若有，请如实填写；若无，请作出承诺）

。

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年    月    日

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同、验收报告等证明材料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年 月 日

2、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 产品名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

嘉兴学院、浙江中磊工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我方              ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：        】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 设备名称/服务内容 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标供应商，请填写中小企业声明函。注：投标供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大、中企业的情形，也不存在与大、中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.在¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业处进行勾选。