嘉兴学院麻醉学实验室Ⅰ期项目

招标文件

（电子招投标）

编号:JXSJ-2023-81

采购人：嘉兴学院

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

二〇二三年六月二十日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

嘉兴学院麻醉学实验室Ⅰ期项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年7月11日9点 00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXSJ-2023-81

项目名称：嘉兴学院麻醉学实验室Ⅰ期项目

预算金额：279万元

最高限价：279万元

采购需求：嘉兴学院麻醉学实验室Ⅰ期项目主要内容：信息化集成化信号采集与处理系统、电凝止血器、小动物麻醉机等采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：合同签订之日起至质保期结束。

本项目接受联合体投标：☐是；否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2023年7月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年7月11日 9点 00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年7月11日 9点 00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嘉兴学院

地    址：嘉兴市广穹路899号

传    真： /

项目联系人（询问）：蒋老师

项目联系方式（询问）：0573-83640603

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0573-83643422

2.采购代理机构信息

名    称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

地    址：会展路207号

传    真： /

项目联系人（询问）：陆燕

项目联系方式（询问）：0573-82031391

质疑联系人：高张燕

质疑联系方式：0573-82031391

3. 同级政府采购监督管理部门 ：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615/87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424/87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为： / 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：货物，属于制造业行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：嘉兴市会展路207号嘉宇商务楼3楼；备份投标文件签收人员联系电话：陆燕，15157385672。非强制性要求提交备份投标文件。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台编制发布采购结果公告。采购代理机构以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

## 合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目最终验收合格且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。（付款时间如遇学校放假则相应顺延）

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 代理费

30.1根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

30.2中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准参照浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

30.3本项目以货物类招标收费标准的60%（再扣除1200元）收取中标服务费，超过人民币25000元按25000元计取。

30.4代理费支付方式：一次性以银行划账、现金或支票的形式支付。

30.5代理费以银行划账方式按下列要求提交：

单位名称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
开户银行：浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴南湖支行
银行账号：33090260201000004623

30.6代理费支付时间：代理费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留追究其责任的权利。

30.7服务费不在投标报价中单列。

- 第三部分   采购需求

一、设备清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化集成化信号采集与处理系统 | 一、硬件参数 1.整机外形尺寸：≤1675mm*740mm*2110mm（长*宽*高）； 2.实验台操作面积：≤1050mm*740mm（长*宽），实验台面离地高度：730-930mm，升降行程200mm； 3.输液架离地面高度：≤1970mm，输液架移动范围：两侧≤840mm； 4.材质：台面ABS工程塑料；台面下屏蔽层：不锈钢层，与外部接地端连接； 5.带锁式万向移动滚轮，整个操作平台可全方位移动；可伸缩固定支柱； 6.配专用小动物肛温传感器；测量、显示精度±0.1℃ 7.内置呼吸机：潮气量范围：0.1～99.9ml可调，调节及显示精度0.1ml；呼吸频率：1-200次/分；有大鼠、小鼠及家兔呼吸参数一键设置功能。 8.内置摄像机，≥1080P高清摄像头，≥20倍光学变焦； 9.实验照明系统：10W×4个，自然光LED灯，角度可调； 10.外部接口：不低于2个USB接口，1个网线接口，1个HDMI接口，4位五孔220V电源插口； 11.双显示器系统：上下各一个显示器，下显示器≥12.5寸，上显示器≥23.8寸，上显示器具有触摸功能，可升降、旋转； 12.氧气调压系统：调压范围0-0.4MPa，可锁定，耐压≥1.5MPa；氧气输入为快接接口，氧气输出可接湿化瓶； 13.★地线故障预警功能：在控制器上自动检测并通过观察指示灯状态提醒用户当前使用仪器的接地状态,同时将该状态发送到集中控制终端，异常状态将在集中控制终端软件中进行提示； 14.★系统设备自检：系统开机时自动检测集中控制的可用性、系统的供电情况、各个子设备的可用性等，自动显示自检结果，如有异常，系统将进行提示。 15.采样通道接口：≥4个物理采样通道+1个标准12导联的全导联心电接口，可同时采样并在同一软件界面上同时显示和记录到一个文件中； 16.物理采样通道扩展功能：任意一个物理通道都可扩展出8个通道，至少可进行32通道同时采样，并对各个通道进行参数调节。如扩展无线人体生理信号仪，可采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号； 17.传感器：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器，同时在仪器面板和软件界面上有具体提示；并能进行自检，传感器定标信息自动存储，自动默认设置最佳参数设置； 18.★滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器；低通≥15档；高通（时间常数）≥13档；带阻：关，低，中，高4档可调； 19.★处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器，DSP芯片高速处理信号转换过程，ARM芯片完成信号处理系统的调度和计算； 20.支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 21.设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中；具有监听、记滴功能； 22.★设备内置高级程控刺激器：波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形；模式：恒流、恒压两种输出方式；电压：-110V～110V；电流：-150mA～+150mA；时间步长：≤0.05ms； 23.★支持人体无创连续血压计的数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0～299mmHg，精度 ±1mmHg； 24.★支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范围-20mmHg～200mmHg，直接植入动物体内； 二、软件参数 1.软件显示通道数：1～64通道可变； 2.★同时打开反演文件数≥4个； 3.★实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音； 4.★通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示； 5.信号采集与处理软件界面内可一键打开实验报告，进行编辑、保存、打印等操作； 6.实验报告、数据上传和下载（用户需配置实验室信息管理系统）：实验报告、数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计、下载； 7.软件实验模块内嵌web电子教材：包括实验原理、目的、器材、步骤、操作过程，软件具备与虚拟仿真实验中心连接功能（根据用户需求配置），为学生展示更多虚拟实验项目； 8.★软件自动搜索服务器上的最新版本并对低版本的固件自动完成升级； 9.多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号；快速智能自动对焦，支持同步投影及超长时间录制； 10.★数据导出功能：可导出原始实验数据及分析结果； 11.数据分析：通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等；专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，并提供这些分析的DEMO数据； 12.★专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，至少包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2等；多个分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期等； 13.★LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置等功能； 14.数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 15.药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 16.实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块； 17.具有AI实验操作和实验结果自动评价功能。 三、无线集中控制系统参数 1.具有无线控制终端，通过软件进行系统中各种集成设备，比如：小动物呼吸机、灯光照明系统、实验台升降系统等实施集中控制； 2.★图形化控制界面：所有设备控制都采用图形化界面进行操作； 3.控制设备自动识别与连接；对照明灯光、小动物呼吸机、肛温仪、实验操作台升降、摄像机、媒体音量、屏幕亮度、语音播报等进行控制；对电源极性、开关系统、WIFI连接、电池电量，设备连接状态，环境温度等检测； 四、配套附件要求 1.生物信号采集与分析系统附件包 配置包含但不少于：悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通阀1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管2根、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、铁架台1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、污物缸1个、小动物心电信号输入线1根。 2.高级手术器械包 配置包含但不少于：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。 3.加热兔台： 加热金属内嵌于ABS外壳中央，加热区域尺寸≥300mm×120mm；低压直流加热；数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃；内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃；捆绑家兔四肢的扣式结构设计，可重复使用；配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调；兔台尾部集成实验废液收集槽；可调的头部固定装置；具有一体化IPX6等级防水功能。 4.工作站1套： CPU：≥i7处理器；内存：≥8G；硬盘：≥256G SSD（固态硬盘）+1TB 硬盘；另额外附加节能无线和有线的键盘鼠标套装各1套。 | 6 | 套 |
| 2 | 电凝止血器 | 1.感应式充电，无线使用，刀头可快速更换，按压式开关，一键开启，三秒即热，1秒止血； 2.外形尺寸：直径≤19mm，长度≥220mm； | 6 | 台 |
| 3 | 小动物麻醉机 | 一、环境要求 1.操作环境： 1)环境温度：15～35℃（不含35℃）； 2)环境湿度：0～95%，无冷凝； 3)环境大气压：70～106kPa； 2.运输/储藏环境 1)环境温度：-40～65℃； 2)环境湿度：0～93%，无冷凝； 3)环境大气压：70～106kPa； 二、整机要求 1.外形尺寸（长×宽×高）：≤450mm×360mm×1190mm； 2.电源：110～250VAC，50/60Hz； 3.重量：≤40kg； 4.适用范围：小鼠、大鼠及家兔等7kg以下的小型动物； 5.移动：配备4个带锁万向静音脚轮； 6.采用集成化设计，将蒸发器、诱导箱、空气泵、废气吸收罐等部件集成一体； 7.★配备≥7吋彩色电容触摸屏，高效交互，麻醉状态直观； 8.侧面可折叠平板用于放置实验诱导箱； 9.诱导箱及面罩具有家兔、小鼠、大鼠三种规格； 三、软件要求： 1.★可与集中控制系统程序联合使用，协助完成多项动物实验； 2.★可通过不同动物及麻醉模式智能适配回收器风速，防止麻药泄漏的同时达到有效麻醉； 3.具备计时器功能，便于对特定操作或用药进行计时； 4.根据不同动物及麻醉模式进行流量及浓度提示； 5.★实时监测废气吸收罐使用情况，失效进行提示，防止气体泄漏； 四、蒸发器要求： 1.数量：1个； 2.类型：标配异氟烷蒸发器，可按需求更换成七氟烷蒸发器； 3.浓度调节范围：0～6%（异氟烷）、0～8%（七氟烷）； 4.容量：最大刻度和最小刻度之间的容量为：不小于250ml；蒸发芯吸收的容量：不小于40ml； 5.具有温度、空气压力和流量补偿功能； 五、呼吸回路要求： 1.一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接； 2.分类：诱导麻醉回路、维持麻醉回路、快速供氧麻醉回路； 3.软件一键选择及控制呼吸回路； 4.具有废气回收功能，废气回收罐出厂重量≤320g，可吸收量≥50g； 六、气源要求： 1.类型：空气或氧气； 2.内置空气泵，电动电控，可在无高压气源的情况下提供有效通气； 3.具有氧气外接口，可接入氧气瓶进行气体输入 七、流量控制要求： 1.数量：1个； 2.标配氧气单管流量计,流量范围0.3-3L/min； 3.快速供氧：诱导箱端：≥8L/min；面罩端：0.3-3L/min； 八、提示及预警要求： 1.★操作提示：切换麻醉模式时，软件、硬件同时进行操作提示，防范错误操作造成麻醉浓度过低或过高； 2.★气体泄漏预警：一键进行漏气检测，监测时间约14秒； 3.★氧压不足预警：氧压低于0.05Mpa时，系统提示氧压不足，防止气体倒流； | 6 | 台 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 1.波长范围：325-1020nm； 2.光谱带宽：5nm； 3.波长准确度：±2nm； 4.波长重复性：±1nm； 5.光度准确度：±0.5%T； 6.光度重复性：±0.2%T； 7.杂散光：0.3T（360nm/420处）； 8.最小分辨率：1nm； 9.吸光度范围：-0.3-3.0A，0-200%T； 10.检测器：进口硅光二极管。 | 2 | 台 |
| 5 | 电子秤（万分之一） | 1.称量范围:0～210g； 2.可读性:0.1mg； 3.重复性：±0.1mg； 4.线性误差：±0.2mg； 5.操作温度范围：18°C – 23°C； ★6．传感器结构：电磁力质量传感器； ★7．校正方式：全自动智能内部校准功能； ★8.防震等级：七级防震滤波可调功能； 9.结构材质：稳固的金属底座+高强度ABS材料+防静电玻璃； ★10.显示方式：LCD大界面反相显示； 11.通讯方式：配备USB/RS232通讯端口连接外围设备； 12.测量模式锁定：开关机自动锁定当前模式； 13.实时温度补偿功能； ★14.下挂钩称量模式：有； 15.传感器防静电处理：有； 16.交直流两用功能：AC适配器，可选配外置充电电池； 17.称重数据光标传输到Excel /Word：有； | 1 | 台 |
| 6 | 激光散斑血流成像仪 | 1.CMOS全局快门相机，分辨率2064×1544像素，最优图像分辨率：3.9 μm/pixel； 2.五种图像组成：伪彩图、灰度图、实物图、叠加图、强度图； 3.血流成像速度最高可达100fps,最高采样率50fps； 4.激光光源、指示激光光源与照明光源分开，激光类型：激光二极管波长785nm，指示激光类型：激光二极管，波长660nm； ★5.支持10X变倍，支持快速自动对焦和精细手动调焦，自动对焦时间4S，具有自助校准功能；视频倍率：至少具有0.25、0.5、1、2、4、8、16、32、64； 6.血流监测范围0-5000PU； 7.工作距离：10-40cm； 8.监测视野从0.57×0.75cm2到 22.5×30cm2全程覆盖； ★9.监测激光和指示激光均通过Class 1激光安全等级认证；（需提供等级认证证书） 10.自带Trigger In/Out BNC接口，可联用并同步外界设备； 11.散热方式为半导体制冷； 12.配套工作站一台： ≥New Core i5；≥8GX2(DDR4 2666)/2TB NVMe M.2 SSD固态硬盘；≥NVIDIA GeForce GTX1660S 6GB；Windows 10家庭中、英文版；≥21.5英寸，分辨率≥1080P。 | 1 | 台 |
| 7 | 低速离心机 | 1. 最高转速：4000rpm； 2.配备8×50mL、12×20mL转子； 3.定时范围 0～99min； 4.最大相对离心力 3600(xg)； 5.最大容量 400ml； | 2 | 台 |
| 8 | 智能热板仪 | 1.外形尺寸：440×270×300mm（±30mm）； 2.电源功率：400W； 3.温控范围：室温～80.0℃，调节精度0.1℃； 4.升温时间：室温下25～55℃升温时间＜4分钟； 5.实验模式：直接使用、科研模式、教学模式，用户可自定义教学步骤； 6.记录信息：实验时间、动物信息、测量值（计次时间）； 7、控制方式：7吋IPS高清彩色电容触屏，屏幕分辨率≥1024×600； 8.热敏打印机最大打印宽度：32字节； 9.配备脚踏开关控制； 10.配备实验观察筒； 11.实验数据存储空间：≥8GB； 12.传输方式：WiFi、网线、USB连接； 13.外壳材料：ABS。 | 13 | 台 |
| 9 | 智能黑板 | 1.硬件配置要求: 1.1整体采用纯平面金属全包边及卡槽式固定设计，壁挂安装； 1.2两边书写面板支持磁吸功能；中间屏幕为液晶显示屏，可以进行触摸互动； 1.3整体面板支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式； 1.4黑板玻璃具有国家玻璃检测机构出具的玻璃抗磨性试验报告。（投标时需提供检测报告） 尺寸：长≥4214mm；高≥1240mm，厚≤94mm。 2.中间区域屏幕： 2.1 采用≥86英寸LED 液晶屏，采用工业级A规格原装液晶面板且液晶屏无坏点，显示比例 16:9，显示性能满足 UHD 高清点对点要求，亮度均匀性≥85%。 2.2 屏幕图像分辨率等于或优于 3840 x2160，屏幕亮度≥450cd/㎡，对比度≥4800:1，可视角度（水平/垂直）≥178°。 2.3具有多指息屏开关黑板背光功能，任意显示触摸区域及任意物理按键均可快速唤醒，并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，快速按压开关机需控制在1秒内。 2.4 整机具有抗强光功能，在100K lux照度的光照下书写功能正常。 2.5 触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win10）的电脑外部设备。外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动储存设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标可直接使用于外接电脑。 2.6 触摸屏采用防炫光、防划伤钢化玻璃（透光率≥95%，光泽度（AG）面90±15，雾度3%-10%，表面硬度≥8H）。 3.电源、菜单、音量-、音量+、护眼、录屏、图像比例等按键需前置，实体按键不少于7个；整机前置USB（3路）、HDMI*1（非转接）、Type-c等接口。 4.内置喇叭朝前发音，前置双音箱换机自适应扩声，输出功率30W*2，采用DTS加杜双音效解码。 5.整机前侧面板均可在同一平面书写板书，包含中间显示屏及两侧黑板； 6.采用模块化结构，OPS主机采用插拔式，主控及OPS电脑可整体免拆机插拔。 ★7.OPS主机内部Inter标准80pin接口，无任何外接电源线和信号线 OPS主机要求： 处理器：≥Intel Corei7； 内存：≥16G DDR4； 硬盘：≥512G-SSD 固态硬盘； 显卡：独立显卡，内存≥4G； 内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M；≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个RJ45接口，≥6个USB接口，其中包含4个USB3.0。 8.智慧黑板需具有断电保护功能。 9.需提供以下相关检测报告： 9.1 静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2018） 9.2 浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2019） 9.3 电快速瞬变脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2018） 9.4 防尘防水要求GB/T 4208-2017符合IP43的要求。 9.5 光生物系统安全性检测，包含学生视力健康，符合IEC62471:2006国家标准。 9.6 CNAS/ilac-MRA国际互认检测的检测报告。 10.软件系统支持书写和擦除，智能识别（至少包含手写识别、图形识别、工具识别三种模式），图形绘制，多格式导入（可以导入PPT、word、PDF、图片、视频等），微课工具，智能分屏、扫码分享等功能。▲合同签订前需提供交互式智慧黑板制造商出具的针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件。 | 4 | 台 |
| 10 | 无干扰恒温加热兔台 | 1.加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸：≥300mm×120mm； 2.低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰； 3.数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃； 4.内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃； 5.捆绑家兔四肢的扣式结构设计； 6.配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调； 7.兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量300ml； 8.可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； 9.具有一体化IPX6等级防水功能。 | 12 | 套 |
| 11 | 无干扰恒温加热鼠台 | 1.控温范围：室温-45℃； 2.温度精度：板温 1℃； 3.加热方式：直流加热，防干扰； 4.加热功率：不低于30W； 5.工作电压：100-240V； 6.废液收集容积：≤30ml 7.加热区域尺寸：≤150mm×70mm | 24 | 套 |
| 12 | 小动物跑步机 | 1.外形尺寸：≤950×550×250mm； 2.跑道尺寸：大鼠 ≤450×102×63mm； 小鼠 ≤450×60×53mm； 3.裸机重量：≤30kg； 4.跑道组件重量：≤7kg； 5.刺激区域：≤115×60mm； 6.通道数：大鼠3通道，小鼠6通道； 7.速度设定范围：0～60.0 m/min，调节步长0.1 m/min； 8.速度偏差：＜ 1%； 9.坡度设定范围：0～15°； 10.最大计时时间：999min； 11.刺激强度范围：0.3～7mA（恒电流，脉冲刺激）； 12.刺激脉冲频率：1、2、3 Hz三档可调； 13.实验模式：手动（定速）模式、程控（变速）模式、清洁模式； 14.自动侦测并统计落带时间和落带次数； 15.记录数据：实验时间、动物信息、跑步时间、跑步率、跑步距离、落带次数、连续刺激次数等； 16.控制方式：7吋IPS高清彩色电容触屏，屏幕分辨率≥1024×600； 17.热敏打印机最大打印宽度：32字节； 18.实验数据存储空间：≥8GB； 19.传输方式：WiFi、网线、USB连接； 20.外壳材料：ABS； 21.电源：支持电压100V～240V 50/60Hz 电源输入，功耗约400W。 | 1 | 台 |
| 13 | 小动物超声仪 | 1.≥15吋LED液晶监视器； 2.≥8吋LED电容操作触摸屏； ★3.工作范围：频率≥23 MHz，可在屏幕上显示； 4.扫描速率：超高速成像，能对心率超过400次/分钟的鼠心脏进行超高速成像扫描线：每帧线密度≥512超声线.帧频：130HZ。 5.回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥500秒 6.具有小鼠心电图实时测量功能； 7.具有小鼠心脏组织多普勒功能； ★8.具有可支持跟踪对比技术，可将既往图像进行超声主机上同屏对比显示； 9.支持快速数据导出； 10.可覆盖实验动物类型：小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、犬、猫、小型猪等实验动物类型。 | 1 | 台 |
| 14 | 小动物超声心脏探头 | ▲1.探头超声频率 20-23MHz：用于实验小鼠心脏、腹部脏器； 2.探头带有锁扣按钮。 | 1 | 台 |
| 15 | 电惊厥仪 | 1.方波输出形式：正脉冲、正脉冲＋间隙＋负脉冲、正脉冲＋负脉冲； 2.方波输出类型：单波输出、单波断续输出、连续波输出、连续波断续输出、连续波变压输出、外方波输入、变压变流输出、高低压输出模式； 3.方波电压：0.1V～200V； 4.高压输出范围：2V～200V，增量：1V； 5.低压输出范围：0.1V～10V，增量：0.05V； 6.电流：0.01～2.00mA可调限流（配置8为4.00mA）调整步长为0.01mA； 7.波宽：50μs～4.99999s 误差<±2μs 调整步长0.01ms； 8.间隙：50μs～4.99999s 误差<±2μs 调整步长0.01ms； 9.触发延时：0或20μs～4.9999s误差<±2μs，调整步长0.01ms； 10.触发信号电压：±2～12V，间断：1ms～999.999s，调整步长1ms，脉冲前沿上升时间≤1μs； 11.方波输出：不少于8个存储设定，不少于8种方波输出形式； 12.带同步输出接口和外部输入接口； 13.电源电压：220V、50HZ； 14.输入功率：≤10VA； | 6 | 台 |
| 16 | 治疗车 | 1.材质：304不锈钢材质； 2.结构：上下两层，三面围栏，2个抽屉，一侧有污物桶、一侧有利器盒； 3.车轮：带万向轮、有刹车功能； 4.尺寸：不小于762*520*860mm； | 4 | 台 |
| 17 | 不锈钢托盘 | 1.包含5种规格：27*20*4.8cm ；32*22*4.8cm ；36*27*4.8cm ；40*30*4.8cm；45*30*4.8cm ； 2.材质：304不锈钢材质 | 10 | 套 |
| 18 | 小动物打孔器（电动） | 1.电机转速：0-35000转/分； 2.转动方向：正/反转可切换； 3.控速方式：手动/脚踏两种； 4.最大扭矩：280g/cm； | 5 | 台 |
| 19 | 剃毛机 | 1.手持便携式，无线使用，剪毛的同时自动吸走毛发； 2.噪音＜60db； 3.满电情况下使用时长＞45min； 4.外形尺寸约：长224mm×宽55mm×厚57mm； 5.三档调节：剪毛、剪毛+吸毛、剪毛+强力吸毛； 6.刀头可快速更换，含1个备用刀头； 7.透明毛发存储仓，便于观察仓储状态，容积约100ml。 | 6 | 台 |
| 20 | 数据采集及分析软件 | ★1.具有实物图、叠加图、灰度图、伪彩图、强度图，监测点分辨率≥2048×1544像素； 2.记录模式：不少于三种：空间算法的Sliding模式，空间算法的Step模式，时间算法等； 3.记录过程中可任意添加区域ROI（空间）和时间段TOI（时间），并进行载入；并可以任意形状及数量的ROI选择、删除，位置与大小自由编辑。以及在线/离线分析ROI流速均值，并保存ROI的面积；具有ROI、TOI流速均值实时曲线XML格式导出和图像以bmp、jpg、png、tif等格式导出； 4.视图选择：展示在画面中的视图模式可选，包括伪彩图、强度图、灰度图、实物图、叠加图等，同时显示不低于四种视图模式； 5.具有自由运行、连续时间、图片数量记录等三种模式; 6.空间滤波常数可选：0s、0.1s、0.3s、1s、3s、15s； 7.时间滤波常数可选：25帧（0.5 s/帧）、100帧（2 s/帧）、250帧（5 s/帧）、1500帧（30 s/帧）； 8.网格显示：共有0*0～40*40。共41种网格尺寸供用户选择。调节网格时，可在主界面观察实时变化效果； 9.记录与分析采用不同软件； ★10.操作界面可中英文切换，支持软件界面的截图、截屏操作； 11.具有事件标记功能，并实时显示原始图像的灰度分布&均值&最大值、ROI区域内流速均值的变化； 12.具有放大局部区域的图像功能，利于精确选择ROI区域； 13.在记录过程中，可以任意选择多根血管，实时显示管径值的变化和角度； 14.监测记录可以导出为AVI、MP4等格式视频文件，含曲线、血流、实验过程，输出视频可根据需求进行快播、慢播回放。 | 1 | 台 |
| 21 | 血流仪专用万象臂 | 1.机械臂为三折臂，可实现360度旋转； 2.机械臂与扫描头连接件横向可实现0-270度角度旋转，纵向可实现0-90度旋转； 3.机械臂的工作半径：0-72cm，工作高度：0-60cm； 4.机械臂底座可加持厚度：4-20cm； 5.机械臂伸展及支撑力度：可调。 | 1 | 台 |
| 22 | 离线数据分析软件 | 1.离线数据可进行时间定位标记功能，利于后续数据信息追踪； 2.所拍摄区域的总面积和ROI面积显示，观察区域面积大小清晰明了； 3.支持导出颜色条带legend功能； 4.离线模式下，可通过拖动灌注量曲线图上的标示线，依次显示与所在标示线时刻相对应的伪彩图，数据直接对应当前时间帧的图像预览； 5.提供平滑滤波常数调节，根据拍摄物体的情况，更好地去除背景噪声； 6.不限制离线电脑的安装数量，提高利用率； ★7.支持蒙太奇平铺预览所有拍摄的血流图片和灰度图片，可选择不同的图片进行对比分析，可自定义保存图片的数量和类型； 8.可自定义删除图片，对应灌注曲线的数据同步被删除；离线记录完成后，可通过点击播放或左右拖动进度条查看记录的数据； 9.信息栏显示仪器工作时的各项信息，包括开始时间、记录时长、记录图片数、成像面积等。同时，用户可手动编辑项目名称、部位、操作人、备注； 10.离线模式下最多可绘制50个ROI、50个管径和50个管角。 | 1 | 台 |
| 23 | 电动组织研磨器 | 1.直流电池供电：3.7v锂电池； 2.空载转速：1800RPM（大扭矩），适用于动物、植物等组织； 3.充电电池使用时间：≥10HR； 4.标准配件： 4.1研磨器主机：1件； 4.2充电电池：2件； 4.3充电座：1件； 4.4一次性塑料研磨头：10个； | 1 | 台 |
| 24 | 移液器 | 1.低阻力密封件，移液器上的密封系统提供操作平稳的精确活塞； ★2.装有射频识别(RFID)芯片的设备，用于存储服务和数据档案、跟踪校准数据并管理移液器库存信息； 3.可高温灭菌的套柄组件； 4.LTS圆柱型和传统圆锥型套柄/吸头设计的两种选择； 5.耐腐蚀，易于清洁退吸头臂 ★6.准确性：2ul准确性为1.5%；10ul准确性为1.0%；20ul准确性为1.0%；100ul准确性为0.8%；200ul准确性为0.8%；1000ul准确性为0.8%。 每套包含2ul、10ul、20ul、100ul、200ul、1000ul各一支 | 4 | 套 |

- 商务条款

| 售后服务保障要求 | 设备出现故障，接到采购人通知后立即响应，24小时内到位，重大紧急情况12小时内应到位，8小时内提出解决方案。如需上门维修48小时内派出维修人员到达现场进行服务，及时排除故障。 |
| --- | --- |
| 质保期及维修 | 质保期为叁年，质保期时间从验收合格完成之日起计算。在保修期内，所有服务及配件全部免费。验收不符合采购人要求的产品，成交供应商负责免费更换符合采购人要求产品。超过保修期的设备实行终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订之日起120日内交货 交货地点：项目负责人指定地点。 |
| 验收 | 验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由投标人支付。 |
| 付款方式 | 合同生效后7个工作日内支付合同价40%的预付款，待项目经招标方整体验收合格后支付至合同总价款的100%。 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标人按约定交纳1%的履约保证金，招标方收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目最终验收合格且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。（付款时间如遇学校放假则相应顺延） |
| 安装、调试 | 所有设施设备要求安装调试到位，直至能够正常运行，且符合环境安全要求，达到验收标准。 |
| 培训 | 项目验收合格后10个工作日内向采购人的相关人员提供免费培训至少一次。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |

- 第四部分   评标办法

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.1资信商务技术分（70分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 投标人对项目的理解情况 | 0-3 | 投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力，得0-3分。 |
|  | 演示内容 | 0-20 | 信息化集成化信号采集与处理系统：（5分） 1.地线故障预警功能，得1分; 2.专业的心率变异分析，得1分; 3.具有AI实验操作和实验结果自动评价功能，以家兔动脉血压调节实验操作过程(视频)及实验结果实施自动评价，步骤包括：家兔捉拿、麻醉、绑定、备皮、气管插管以及动脉插管，得2分; 4.图形化控制界面，得1分; 仅提供PPT 等图文方式演示软件的得0-1 分。 激光散斑血流成像仪: (5分) 1.CMOS全局快门相机，分辨率2064×1544像素，最优图像分辨率3.9 μm/pixel，得0-1分; 2.五种图像组成：伪彩图、灰度图、实物图、叠加图、强度图，得0-1分; 3.血流成像速度最高可达100fps,最高采样率50fps，得0-1分; 4.支持10X变倍，支持快速自动对焦和精细手动调焦，自动对焦时间4s,，得0-1分; 5.血流监测范围0-5000PU，工作距离：10-40cm，得0-1分。 仅提供PPT 等图文方式演示软件的得0-1 分。 数据采集及分析软件: (5分) 1.通过现场搭载设备进行数据分析，可得出实物图、叠加图、灰度图、伪彩图、强度图，得0-1分; 2.空间滤波常数可选：0s、0.1s、0.3s、1s、3s、15s，得0-1分; 3.时间滤波常数可选：25帧（0.5 s/帧）、100帧（2 s/帧）、250帧（5 s/帧）、1500帧（30 s/帧），得0-1分; 4.可在记录过程中任意添加感兴趣区域ROI（空间），并支持任意形状及数量的ROI选择、删除，位置与大小自由编辑。以及在线/离线分析ROI流速均值，并保存ROI的面积，得0-2分; 仅提供PPT 等图文方式演示软件的得0-1 分。 离线数据分析软件演示要求: (5分) 1.通过现场搭载设备与环境进行设备离线数据可进行时间定位标记功能，利于后续数据信息追踪；所拍摄区域的总面积和ROI面积显示，得0-1分; 2.支持蒙太奇平铺预览所有拍摄的血流图片和灰度图片，可选择不同的图片进行对比分析，可自定义保存图片的数量和类型，得0-1分; 3.可自定义删除图片，对应灌注曲线的数据同步被删除；离线记录完成后，可通过点击播放或左右拖动进度条查看记录的数据，得0-1分; 4.信息栏显示仪器工作时的各项信息，包括开始时间、记录时长、记录图片数、成像面积等。同时，用户可手动编辑项目名称、部位、操作人、备注，得0-2分; 仅提供PPT 等图文方式演示软件的得 0-1分。 备注：演示时间为15分钟，不含专家提问时间。 |
|  | 投标产品的综合评价 | 0-25 | 由各专家评委对各投标人的技术参数进行审核，完全满足招标文件技术参数配置要求的得25分；每一个标有★参数具有负偏离项扣0.5分，最多扣18分，其余参数具有负偏离的，每项扣0.2分，扣完为止。（0-25分） |
|  | 投标产品性能、质量、方案的整体评价 | 0-3 | 投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得1-3分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 0-5 | 1.提供符合项目需求的实施方案，提供切实可行的实施计划表，得0-0.5分；提供可靠的质量保证措施，得0-1分；提供供货过程中确保人员、货物的安全管理措施，得0-1分。 2.提供货物的供货计划方案，得0-0.5分；按照合同要求提供安装、调试详细方案，得0-1分；提供完整的硬件运行测试、验收方案，得0-1分。 |
|  | 项目实施人员能力 | 0-2 | 根据项目实施团队综合实力（包括但不限于项目经理、技术人员等所拥有的资格证书、工作履历、类似项目实施经验等情况），人员数量是否充足、专业配备是否合理等内容，酌情打分，得0-2分。 |
|  | 合理化建议 | 0-1 | 根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议得0.5分，最高得1分。 |
| 资信及其他分 | 资质证书 | 0-2 | 智慧黑板提供与硬件厂商一致的备授课软件、投屏互动软件的软件著作权证书的得1分；智慧黑板提供玻璃具有国家玻璃检测机构出具的玻璃抗磨性试验报告的得1分；本项最高得2分。 |
|  | 售后保障方案 | 0-4 | 1.售后服务保障体系（包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题、排除问题的速度、备品备件库、维护驻点人员情况等），得0-2分； 2.根据针对本项目制订的培训方案的完整性、可行性等内容进行评审，得0-2分。 |
|  | 质保期 | 0-1 | 产品质保期每增加一年得0.5分，最高得1分。 |
|  | 政策分 | 0-1 | 投标设备属于节能环保产品，根据最新一期环境标志产品政府采购清单或节能产品政府采购清单，得1分（提供证明材料复印件做在投标文件中）。 |
|  | 业绩分 | 0-3 | 提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类业绩，每提供1个得1分，最高得3分。注：提供合同复印件，否则不得分。 |

2.2报价分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

项目名称：

项目编号：

政府采购计划（预算）确认书号：（如有，可填写）

采购单位（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构： （如有，须填写）

采购方式：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.甲方的采购文件与采购补充文件。

2.成交供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。组成本合同的文件的优先顺序为：（1）本合同；（2）答疑纪要和承诺书；（3）甲方的采购文件与采购补充文件；（4）中标通知书；（5）成交供应商投标文件。

- 货物内容

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号、生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

在合同签订后7天内，乙方应按约定向甲方交纳履约保证金，甲方收到履约保证金后合同生效(具体依据招标文件要求)。履约保证金为合同价的2.5%,即人民币（大写）：             ，（小写）:            元。履约保证金在项目最终验收合格后无质量问题、无售后服务问题，且符合投标文件规定及合同约定的，由甲方结算后无息退还。

八、转包或分包

1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2.乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期（自最终验收合格之日起计算）：    年。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：在合同签订后      日内完成交货、安装调试并交付甲方最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

合同生效后，甲方支付合同价40%的预付款，即人民币（大写）：                整，（小写）：￥           元。乙方仪器设备安装调试完成，经嘉兴学院最终验收合格后支付至合同总价款的100%。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的性能、技术要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，24小时维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，乙方免费提供备件及备品服务（具体根据招标文件或投标承诺）。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方应保证所提供的软件为原厂正品。

6.乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7.仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：      按照招标文件规定执行(如有其它，可添加)

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准）进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3.乙方逾期交付货物的（未按期完成安装调试或通过最终验收的，也视为逾期交货），乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的（合同、招标文件、投标文件、国家相关标准对同一产品的技术规格要求、质量标准约定不一致的，以要求高者为准），甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

5.乙方未按时缴纳履约保证金或履约保函的，甲方有权就本合同内容另行寻找供应商签约并追究乙方缔约过失责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相等。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事件发生后3个工作日内立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3.不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院梁林校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且甲方收到履行保证金后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校相关部门审批，并签书面补充协议报主管部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式     份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执    份。

（以下无正文）

（本页为签字盖章页）

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市广穹路899号      地址：

法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

联系电话：

收款银行：

账号信息：

签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院梁林校区

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（5）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件2）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：       中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。