生化实验中心综合改建项目

公开招标文件

项目编号：嘉院采招〔2020〕2号

项目名称：生化实验中心综合改建项目

采购单位：嘉兴学院

2020 年4月13日

目    录

第一章    公开招标采购公告…………………………3

第二章    投标人须知…………………………………5

第三章    评标办法及评分标准………………………15

第四章    招标需求……………………………………20

第五章    合同主要条款指引…………………………59

第六章    投标文件格式（附件）……………………65

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙财采确〔2020〕5367号确认书批准，生化实验中心综合改建项目进行公开招标采购，欢迎能提供本标书设备、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、 项 目 编 号：嘉院采招〔2020〕2号

二、 采购组织类型：自行组织

三、 采 购 方 式：公开招标

四、 采购项目内容、数量及预算：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 恒压过滤常数测定实验装置等化工原理设备 | 1批 | 73.4 |
| 二 | 有机化学等实验室改造 | 1批 | 99.8 |
| 三 | 自动旋光仪等设备 | 1批 | 126.3 |

五、合格投标人的资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保险的良好纪录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；6.法律、行政法规规定的其他条件）和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

六、投标报名：

1．本项目实行网上报名，不接受现场报名。

2．报名时间：2020年4 月 13日至2020年  4月  20日 。报名截止时间后至投标截止时间前一天允许潜在投标人报名。

3.报名网址：嘉兴学院采购网供应商报名系统：http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书、②营业执照副本、③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

4．招标文件的获取（网上下载）：

4.1浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

4.2 嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2020 年  5 月  6 日9：00前将投标文件密封送交到嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208-1室（嘉兴学院北区内），逾期送达拒绝接收。

出席开标会议的投标人代表不得超过2人（含全权代表），出席人均须出示身份证、嘉兴健康绿码，且体温正常，方能进入校园和开标室。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2020 年  5月 6 日9：00整在嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208-1室（嘉兴学院北区内）开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

九、业务咨询：

标项一：李以名     联系电话：15858250705

标项二、三 ：徐松      联系电话：13456222668

商务咨询：李老师      联系电话：0573-83643422  传真：0573-83640423

十、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应在收到招标文件之日或者采购文件公告期限届满之日内以书面形式向嘉兴学院采购中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向嘉兴学院采购中心提出质疑；投标人对嘉兴学院采购中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向浙江省财政厅政府采购监管处投诉。

政府采购监督管理及投诉受理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良    监督投诉电话：0571-87057615

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 生化实验中心综合改建项目 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 小微企业有关政策 | 1．根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2．根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 4 | 节能产品、环境标志产品 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口品 | 不允许进口。 |
| 7 | 投标文件组成 | 投标文件组成：投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件组成（其中：资信及商务文件、技术文件正本1 份，副本5份；报价文件正本1 份，副本3份，单独密封）。 |
| 8 | 中标结果公告 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn)，公示1个工作日。 |
| 9 | 中标通知书发布 | 公示期结束后，在嘉兴学院采购网上发布，请中标单位自行下载。 |
| 10 | 合同签订时间 | 中标通知书发布后30日内。 |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从项目整体验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 12 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货并安装调试完毕。 |
| 13 | 付款方式 | 方式一：项目经采购人整体验收合格后一次性支付合同价100%货款。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 方式二：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 15 | 现场踏勘 | 投标供应商自行踏勘，项目联系人按要求进行记录登记，并要求评标时交回现场踏勘记录表。联系人：徐老师 联系电话：13456222668。 |
| 16 | 样品 | 标项二需提供样品。 |
| 17 | 投标 | 出席开标会议的投标人代表不得超过2人（含全权代表），出席人员均须出示身份证、嘉兴健康绿码，且体温正常，方能进入校园和开标室。 投标人须于开标前一天将出席开标会议人员的姓名、身份证号、手机号码等信息告知嘉兴学院采购中心，以便办理入校通行手续，因投标人提供信息有误或现场检查不符合入校通行要求导致无法按时入校参加投标的，由投标人自行承担责任。联系人：李志雄，联系电话：0573-83643422，13967386862 |
| 18 | 演示 | 标项一演示时间不超过5分钟，不包括专家提问时间。标项三演示时间不超过6分钟，不包括专家提问时间。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“招标方”系指组织本次招标的嘉兴学院。

2．“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）特别说明

1．财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式在职员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4．投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（六）质疑

1．投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2．质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（七）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在2020年 4月 21日之前以书面形式向嘉兴学院采购中心提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1．资信及商务文件

A.资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供企业营业执照副本复印件；

（4）提供企业税务登记证副本复印件；

（5）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B．商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）预付款承诺函（格式见附件）；

（6）资信及商务响应表（格式见附件）；

（7）原厂家授权证明文件；

（8）投标方认为需要的其他文件资料。

2.技术文件（货物类项目）

（1）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（2）原厂出厂配置表；

（3）技术响应表及产品彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注▲：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一栏表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉字以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

2．投标报价为履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（四）投标文件的有效期

1．自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。

2．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1．投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应按投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3．投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。

4．投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5．投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件各单独密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标文件拒收的情形

1．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

2．未办理网上报名手续的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．仅以非纸制文本形式的投标文件；

2．投标方未能提供合格的资格文件；

3．与招标文件有重大偏离的投标文件；任何一项实质性指标低于招标需求的投标无效；

4．对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

5．投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

6．投标报价超出最高限价的；

7．招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

8．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

7．资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

9．与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或差错相同2处以上的；

10．活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的；

11对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商 ；

12．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．开标一览表与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2．投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

三、开标

（一）开标准备

嘉兴学院采购中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其全权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

（二）开标程序

根据项目的具体情况可选择先唱标或后唱标的采购程序，本项目采用后唱标。

1．开标会由嘉兴学院采购中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2．主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3．主持人宣布评标的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4． 组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

5．请投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6．工作人员打开各投标人提交的投标资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件在资信技术评审结束后开启；

7．资信及商务、技术评审结束后，由主持人宣告商务和技术评审无效投标人名单及理由，宣读有效投标人的商务和技术得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

8．采购中心工作人员拆开并宣读《开标一览表》 ，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

9．采购中心做开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

10．评标委员会对各投标商的投标报价文件进行审核并打分；

11．评标结束、主持人公布有效投标商的评分结果和推荐的中标商。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和用户代表按《中华人民共和国政府采购法》相关要求由评审专家4人和用户代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标程序

1．采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2．评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3．评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4．评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

5．全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（四）评标过程的监督

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1．本项目由评标委员会推荐中标人。

2．采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)上发布中标公告。

（一）签订合同

1．中标人应在中标通知书发布后30日内与采购人签订合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人在中标通知书发布后1个月内无正当理由拖延、拒签合同的，招标人将取消其中标资格。

（二）履约保证金

1．中标人应交纳中标价5%的履约保证金，如未曾按时交纳履约保证金，招标人将取消其中标资格。

2．如中标人不按双方签订的合同履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3．履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格质保期满年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

六、货款的结算

1．付款方式：

方式一：项目经采购人整体验收合格后一次性支付合同价100%货款。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

方式二：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算 。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术及商务资信分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信及其他分)

二、评分标准说明：

1.价格分（30分），采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]）81 号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、评标内容及标准：

标项一技术及商务资信分（0-70分）：

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（46） | 满足招标货物的功能及技术指标要求 | 30 | 对全部技术指标被认定为无偏离的，得24分。 对采购技术指标被认定为有实际意义正偏离的，每项正偏离加1分，最多加6分。对采购技术指标中被认定为负偏离的，每一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 项目实施人员配置情况 | 2 | 根据项目实施的计划、管理方案、实施方案以及投入的设备、软硬件研发人员情况进行评分。（0-2分） |
|  | 技术方案的先进性、科学性和完整性 | 6 | 1.投标方案总体设计、设备方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议（0-2分）； 2. 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（0-2分）； 3. 对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，是否全面了解本项目具体情况及对接系统的特性，结合本次项目建设所采取的技术措施是否合理；投标方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现（0-2分）。 |
|  | 现场演示讲标 | 8 | 根据要求对方案和产品进行ppt演示（演示时间不超过5分钟，不包括专家提问时间），重点演示讲解总体设计、产品外观、功能结构、性能参数、使用方法、配套设施等，从完整性、先进性、实用性、外观及功能与业主需求契合度等几个方面进行综合评分。优6-8分；一般3-5分；差1-2分；不演示的得0分。 |
| 资信及其他分（24） | 投标人的综合评价 | 4 | 投标人已取得国家级高新技术企业证书得2分，没有的不得分。 投标人是国家科技型中小企业得2分，没有的不得分。 |
|  | 成功案例业绩 | 8 | 近三年以来实施类似项目的案例，每提供一个案例得1分，最高得6分。此外有国家级虚拟仿真实验教学项目成功案例的加2分，没有得0分。以上需提供采购合同复印件和验收报告复印件，如缺失不得分，原件备查。 |
|  | 售后服务及培训保障 | 5 | 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、培训措施等。（0-5分） |
|  | 预付款 | 2 | 承诺不收取预付款的加2分。 |
|  | 政策分 | 2 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
|  | 诚信考核情况 | 2 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |
|  | 标书制作 | 1 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、双面打印、投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.2分，扣完该项得分为止。 |

标项二技术及商务资信分（0-70分）：

| 评分内容 |  | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术指标、品牌因素和市场占有率45分 |  | 30 | 指标与招标文件要求基本一致的得20分，指标优于招标需求（正偏离）的，每项加 2分，最高加10分；指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，本项分数扣完为止。 |
|  |  | 10 | 1.样品：专家根据样品的外观、材质、实用性等方面进行综合打分，满分5分，不提供样品为0分。 2.技术方案：根据现场踏勘情况（需提供采购方签字的踏勘证明）以及投标人提供的设计及施工方案进行比较，第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，其余不得分。排名可并列。无踏勘证明此项不得分。 |
|  |  | 5 | 1.提供2017年1月1日以后的主材（实验台面、通风柜台面、通风柜内衬）检测报告（详见标项二技术要求）且参数符合招标技术要求 得3分； 2.承诺验收时提供“通过国家家具质量监督检验中心GB2480-2009实验室家具通用技术条件的实验台和通风柜成品检测报告（在有限期内送检单位为投标的产品）得2分。投标文件里提供扫描件，开标现场提供原件备查。” |
| 资信及商务情况 25分 | 质保期、售后服务 | 7 | 综合比较质保期、售后服务、备品备件供应保障等伴随服务保障。 1.质保期每增加1年加1分，最高加3分； 2.项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）可行的得0-2分； 3.备品备件供应保障及时可行的得0-2分。 |
|  | 项目业绩 | 5 | 提供2017年1月1日以来的同类项目合同及验收报告复印件，与本次投标货物相类似的每一个得1分，最高5分。（注：须提供完整的合同及用户出具的验收合格证明、用户评价才予以计分）提供原件备查。 |
|  | 投标产品综合评价 | 5 | 根据投标单位所投产品的品牌知名度、市场形象及占有率、信誉度等情况，酌情得分。 |
|  | 预付款 | 2 | 承诺不收取预付款的加2分。 |
|  | 政策分 | 2 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
|  | 诚信分 | 2 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |
|  | 投标文件的制作 | 2 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、双面打印、符合招标文件要求的，得0.-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |

标项三技术及商务资信分（0-70分）：

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（45） | 满足招标货物的功能及技术指标要求 | 24 | 缺少必要功能的投标无效；功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得18分；指标优于招标需求（正偏离）的，每项加 1分，最高加6分；对于带“※”重要技术条款不满足的，每项扣2分，其余的技术内容每一项不满足扣1分，直至扣完为止。 |
|  | 项目实施人员配置情况 | 3 | 根据投标人提供的针对本项目实施的技术人员相关资质证书及社保缴纳证明，酌情打分。 |
|  | 投标方案情况 | 3 | 投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该建设的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。（0-3分） |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施 | 6 | 方案和措施科学有效的，得6分；方案措施欠佳的，每项扣 1-2 分；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 |
|  | 核心产品讲解及演示 | 9 | 每家投标人对提供的核心产品进行现场演示及讲解6分钟（不包含专家评委提问时间），根据招标要求比较后打分。不能提供讲解及演示的，该项不得分。好得7-9分，一般得4-6，差得0-3分。 1.数据采集文丘里-旋风除尘组合装置演示内容：实验操作过程讲解、产品性能、配置等； 2.显微镜演示内容：操作过程讲解、产品性能、配置、售后情况等； 3.发酵罐系统演示内容：发酵生产过程讲解、产品性能、配置、售后情况等。 |
| 资信及其他分（25） | 投标人的综合评价 | 2 | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等体系认证证书，至少三种以上的（含三种），得1.5分，无的得0分；具有全国性质的专业协会类的质量、服务及其他方面的信誉和荣誉证书，且提供网站查证结果截图，及网站链接的得0.5分。 |
|  | 投标产品综合评价 | 5 | 投标产品的资质信誉、知名度、市场形象、投标产品品牌与型号选择的合理性及与用户实际的切合度等情况评分（0-5分） |
|  | 售后服务及培训保障 | 7 | 1.根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。（0-3分） 2.投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否具备售后服务专用热线，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分） 3.投标主要设备（核心产品）原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，承诺验收时提供原厂商授权的代理证书、原厂质保服务承诺书、耗材在质保期外保证价格不变，每样得1分，不承诺提供或提供的质保期限及服务承诺要求此项不得分（2分） |
|  | 成功案例业绩 | 4 | 提供2017年1月1日以来的同类项目合同，与本次投标货物相类似的每一个得1分，最高4分。（注：须提供完整的合同及用户出具的验收合格证明及用户评价才予以计分）提供原件备查。 |
|  | 预付款 | 2 | 承诺不收取预付款的加2分。 |
|  | 政策分 | 2 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
|  | 诚信考核情况 | 2 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |
|  | 标书制作 | 1 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、双面打印、投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.2分，扣完该项得分为止。 |

第四章  招标需求

一、采购单位名称：嘉兴学院

二、设备清单：

标项一：化工原理设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及规格 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 功能要求： 恒压过滤常数测定实验，本实验的目的是让学生通过恒压过滤实验，验证过滤基本原理；熟悉板框压滤机的构造和操作方法；学会测定过滤常数K、qe、τe及压缩性指数s的方法；了解操作压力对过滤速率的影响；掌握滤饼洗涤操作。 结构要求： 1）设备框架： 1800*500*1750mm，可移动式平台； 2）控制面板：不锈钢喷塑； 3）电远传压力表：3个，0-0.6MPa； 4）无油空气压缩机：1台； 5）稳压阀：1个； 6）安全阀：1个； 7）集成工业计算机及一体化触摸显示屏（触摸显示屏，尺寸：10.1寸或以上；分辨率：1366*768以上；触摸屏支持多点触控。操作系统：支持Windows10或以上；运行内存：2G以上；硬盘：固态硬盘；显示接口：VGA*1；通信接口:RJ45*1，USB3.0*1，USB2.0*2,外置天线）。 配套要求： 配套虚拟仿真软件； 配套装置讲解微课； 集成实验数据处理软件； 配套虚拟仿真实验共享管理平台软件； 对相关人员进行实验培训和指导。 | 4套 |
| 2 | 干燥速率曲线测定实验装置 | 功能要求： 干燥速率曲线测定实验，本实验的目的是使学生掌握在恒压干燥条件下的湿物料的干燥曲线、干燥速率曲线及临界含水量X0的测定方法；了解常压洞道式（厢式）干燥器的基本结构，掌握洞道式干燥器的操作方法。 结构要求： 1）框架： 1900*500*1800mm，可移动式平台； 2）控制面板：不锈钢喷塑； 3）低噪音涡流风机：1台； 4）涡街流量计：一个，DN50； 5）温度传感器：0～200℃，精度：≤1℃； 6）集成工业计算机及一体化触摸显示屏（触摸显示屏，尺寸：10.1寸或以上；分辨率：1366*768以上；触摸屏支持多点触控。操作系统：支持Windows10或以上；运行内存：2G以上；硬盘：固态硬盘；显示接口：VGA*1；通信接口:RJ45*1，USB3.0*1，USB2.0*2,外置天线）。 配套要求： 配套虚拟仿真软件； 配套装置讲解微课； 集成实验数据处理软件； 配套虚拟仿真实验共享管理平台软件； 对相关人员进行实验培训和指导。 | 4套 |
| 3 | 离心泵性能测定实验装置 | 功能要求： 离心泵性能测定实验，本实验的目的是使学生了解离心泵结构与特性，学会离心泵的操作；熟练测定恒定转速条件下离心泵的有效扬程(H)、轴功率(N)、以及总效率（η）与有效流量(V)之间的曲线关系；掌握离心泵流量调节的方法（阀门、转速和泵组合方式）和涡轮流量计的工作原理和使用方法。 结构要求： 1）设备框架： 5300*500*1800mm，可移动式平台； 2）控制面板：不锈钢喷塑； 3）离心泵：1个，304不锈钢； 4）涡轮流量计：1个，精密等级0.5级； 5）真空表：1个，-0.1-1MPa,精度1.6级； 6）压力表：1个，0-0.4MPa,精度1.6级； 7）集成工业计算机及一体化触摸显示屏（触摸显示屏，尺寸：10.1寸或以上；分辨率：1366*768以上；触摸屏支持多点触控。操作系统：支持Windows10或以上；运行内存：2G以上；硬盘：固态硬盘；显示接口：VGA*1；通信接口:RJ45*1，USB3.0*1，USB2.0*2,外置天线）。 附送维修工具一套（108件以上） 配套要求： 配套虚拟仿真软件； 配套装置讲解微课； 集成实验数据处理软件； 配套虚拟仿真实验共享管理平台软件； 对相关人员进行实验培训和指导。 | 4套 |
| 4 | ★化工原理虚实结合实验教学管理系统 | CPU：intel 16核32线程 2颗 内存：16G 硬盘：2*2T企业级 阵列卡：支持RAID0 1 网口：双千兆网口 电源：450W双电源 配件：不小于21寸液晶显示器（IPS屏1920*1080全高清，178度广视角）、键盘、无线鼠标 其他：提供安装调试服务；对相关人员进行实验培训和指导。 | 1套 |

配套软件技术要求：

集成实验数据处理软件：

1.设备集成数据处理软件要求可运行于windows10或更高版本操作系统，带有图形化操作界面，操作友好、流畅。

2.实验数据处理软件要求能实现设备数据采集、装置控制、实验数据的处理、生成实验报告等功能，方便教学及管理工作。

配套的虚拟仿真软件：

1. ※虚拟仿真软件配套三个版本分别为PC版、WEB版、手机版，要求三个版本均为独立安装包，非依赖第三方平台的小程序（如：微信小程序、QQ小程序等）。Web版支持WebGL协议，使用时不需要安装任何插件或程序，Web版满足申报国家级虚拟仿真实验教学项目的申报要求。

2.虚拟仿真软件三个版本要求操作界面风格一致、菜单一致、操作流程一致、内容一致。

3.要求虚拟仿真软件可以支持学习装置详细的部件三维结构、实验操作、操作考核、数据处理、记录回放等功能。

4. ※虚拟仿真软件三维模型按照此次采购及已经采购并使用的真实装置外观、结构详细建模、渲染，实现与实物装置的完全匹配。

5.虚拟仿真软件需提供数据接口，可实现在web浏览器中进行教学管理、实验管理、数据查看等操作，实现虚拟仿真实验的共享。

6.要求供应商现场演示各版本软件；

7.要求供应商在免费维护期内，提供免费的升级更新服务，并负责后续维护、维修和故障排除等技术工作。

装置讲解微课：

1. 装置讲解微课要求图像清晰稳定、构图合理、声音清楚，能较全面真实反映装置结构组成。

2.具体音视频技术指标要求为：视频压缩采用H.264（MPEG—3—4 Part10：profile=main，level=3.0）编码方式，动态码流的最高码率不高于2500Kbps，最低码率不得低于1024Kbps，帧率为25fps，分辨率不低于1280*720（16:9），音频采样率48KHz，码流率128Kbps（恒定）。

配套虚拟仿真实验共享管理平台软件；

1. ※系统功能要求包含但不限于用户管理、学校管理、院系管理、考试管理、数据查看、数据分析、教学工作安排与查看、其他功能等。系统能够管理参加虚拟仿真实验的学生；记录、统计、分析学生在虚拟实验系统中预习、练习、测试情况；配合其他子系统，完成其应有功能；扩张并丰富其他子系统的功能实现。系统的用户要求能分为学校管理员、院系管理员、院领导、教师、班级管理员和学生，每一类人员要求可以实现不同的使用权限。

2.教师角色要求可以进行教学工作、考试管理、数据查看、数据分析，可以修改个人信息、修改密码和安全退出等。

3.数据查看功能要求包括但不限于阅读讲义记录、熟悉仿真实验装置流程记录、实际操作记录、操作自测记录等。

4.数据分析功能要求包括但不限于考试成绩分析、阅读讲义分析、熟悉装置分析、实验操作分析、操作自测分析等。

5.学生用户要求可以进行教学工作查看、考试管理查看、数据查看。阅读讲义记录、熟悉设备记录、实验操作记录、操作自测记录等操作。

6.要求可以实现学校管理，与其他学校或组织实现虚拟仿真实验共享管理。

7.要求能提供规范的数据接口，将各类不同类型的虚拟仿真应用接入到平台内部，实现多种类、多专业的虚拟仿真应用的集中管理。

8.支持操作系统windows 7-10和主流浏览器，其中IE要求支持8.0及以上版本。可供学生在任何地点、任何时间、多种设备上使用；

9.供应商提供的系统要能满足20000学生同时在线使用；系统服务支撑不少于10年、每年100000人使用；

10.供应商提供的所有资源最终全部生成可在互联网上直接运行的格式，使用时无须下载或安装任何程序、插件即可直接运行使用；

11.供应商必须能够将所交付系统按照我校技术规范，实现平台对虚拟仿真项目的全部教学与共享管理功能；

12在开发过程中，供应商提供的所有资源可根据用户方的具体要求配合开发，并可以不断完善已建资源内容；

13.要求供应商现场演示；

14.要求供应商在免费维护期内，提供免费的升级更新服务，并负责后续维护、维修和故障排除等技术工作。

项目实施人员配置情况：

项目实施的计划、管理方案、实施方案以及投入的设备、软硬件研发人员情况。

技术方案的先进性、科学性和完整性：

1.投标方案总体设计、设备方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议；

2. 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势；

3. 对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，是否全面了解本项目具体情况及对接系统的特性，结合本次项目建设所采取的技术措施是否合理；投标方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现。

注：以上设备及软件技术参数要求，标※条款为重要技术指标。

标项二：有机化学等实验室改造

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及参数 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间编号：512-514 |  |  |  |
| 1 | 全钢中央台 | 规格:7300*1300*850mm 台面：采用一体透芯陶瓷台面板 中央台：采用钢架结构加活动柜组成 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm。 附件：每组含PP中水槽及龙头、滴水架、洗眼器各两套，PP水杯5套，低位龙头10套，304不锈钢双面合成支架5套。详见技术要求。 | 4 台 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 规格:1200*1300*1500mm 全钢结构，贯通式，前后双开门，液晶控制面板，配置照明灯具及5孔插座。详见技术要求。 | 20台 |
| 3 | 全钢边台 | 规格：9000*600*850mm 全钢结构，采用一体透芯陶瓷台面板，含岛式双插座6套。详见技术要求。 | 1台 |
| 4 | 全钢边台 | 规格:2000*620*850mm 全钢结构，采用一体透芯陶瓷台面板，带双层试剂架及吊柜，五孔插座6个。详见技术要求。 | 2台 |
| 5 | 排风系统 | 配套PP风管，每台通风柜上方配置电动阀、手动阀一套，管道接入楼顶主风机。详见技术要求。 | 4台 |
| 6 | 自然补风系统 | 通过PP风管室外引风，利用散流器等对室内进行补风，合理设计补风量达到室内微负压状态。详见技术要求。 | 4台 |
| 7 | LED照明 | 室内LED照明吊灯及安装 | 1套 |
| 房间编号：516-518 |  |  |  |
| 1 | 全钢中央台 | 规格：7300*1300*850mm 台面：采用一体透芯陶瓷台面板 中央台：采用钢架结构加活动柜组成 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm。 附件：每组含PP中水槽及龙头、滴水架、洗眼器各两套，PP水杯5套，低位龙头10套，304不锈钢双面合成支架5套。详见技术要求。 | 4台 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 规格：1200*1300*1500mm 全钢结构，贯通式，前后双开门，液晶控制面板，配置照明灯具及5孔插座。详见技术要求。 | 20台 |
| 3 | 全钢边台 | 规格:9000*600*850mm 全钢结构，采用一体透芯陶瓷台面板，含岛式双插座6套。详见技术要求。 | 1台 |
| 4 | 全钢边台 | 规格：2000*620*850mm 全钢结构，采用一体透芯陶瓷台面板，带双层试剂架及吊柜，五孔插座6个。详见技术要求。 | 2台 |
| 5 | 排风系统 | 配套PP风管，每台通风柜上方配置电动阀、手动阀一套，管道接入楼顶主风机。详见技术要求。 | 4台 |
| 6 | 自然补风系统 | 通过PP风管室外引风，利用散流器等对室内进行补风，合理设计补风量达到室内微负压状态。详见技术要求。 | 4台 |
| 7 | LED照明 | 室内LED照明吊灯及安装 | 1套 |
| 房间编号：417室 |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 规格：2500*750*850mm 全钢结构，12.7mm厚EBC实芯理化板台面。含PP水槽及三口龙头一套。详见技术要求。 | 1台 |
| 2 | 试剂架+吊柜 | 规格：2500*300*1600上部全钢吊柜，开门带玻璃视窗，下部双层单边试剂架支撑，带插座。详见技术要求。 | 1台 |
| 3 | 全钢边台 | 规格：3000*750*850mm 全钢结构，12.7mm厚EBC实芯理化板台面。详见技术要求。详见技术要求。 | 1台 |
| 4 | 试剂架+吊柜 | 规格：3000*300*1600mm 上部全钢吊柜，开门带玻璃视窗，下部双层单边试剂架支撑，带插座。详见技术要求。 | 1台 |
| 5 | 全钢中央台 | 规格：3750*1500*850mm 全钢结构，12.7mm厚EBC实芯理化板台面。含双层钢玻试剂架一组（带插座），水槽龙头洗眼器滴水架各一套。详见技术要求。 | 1台 |
| 6 | L型工作位 | 规格：1400*1300*1050mm 基材：采用欧洲E0级标准，甲醛释放量趋于0,饰面：采用知名品牌面纸，耐磨，不易变色。五金：知名品牌五金配件,封边：采用全自动无缝封边工艺。每个办公位配套办公椅一只，专业办公网布饰面，尼龙背架，40密度高弹力海绵，PP料T型扶，PU五星脚。 | 4套 |
| 房间编号：414室 |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 规格：6000*750*850mm 全钢结构，12.7mm厚EBC实芯理化板台面。9组插座。详见技术要求。 | 1台 |
| 2 | 全钢边台 | 规格:4800*750*850mm 全钢结构，12.7mm厚EBC实芯理化板台面。5组插座。详见技术要求。 | 1台 |
| 3 | 全钢中央台 | 规格：4500*1500*850mm 全钢结构，12.7mm厚EBC实芯理化板台面，双面水槽台。含双层钢玻试剂架一组（带插座），水槽龙头洗眼器滴水架各两套。详见技术要求。 | 1台 |
| 其他费用 |  |  |  |
| 1 | 废旧拆除 | 旧实验台、风管、吊顶等拆除及搬运。 | 1批 |
|  | 合计 |  |  |

注：标项二技术要求

一、实验室家具

（一）总体说明：

1.外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm；

邻边垂直度：台面对角线1000mm≤3mm，2000≤4mm，3000≤5mm；

地角平稳性：≤2mm。

2.工艺要求：

2.1 钢制柜体或钢结构部件表面必须经环氧树脂喷涂处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、蹦角和刃口等。钻孔和倒角后应去毛刺。

2.2 各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

2.3 所有水、电路要求安全、适用，并隐藏式安装（安装操作人员须具有国家或行业要求的上岗证）。

2.4 实验台、边台整体为全钢结构，承重不小于300kg/m²。

2.5 所用板材的甲醛释放量均达到E1级标准（E1≤1.5mg/L）。

2.6 实验台、通风柜等必须符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件，且具有2017年1月1日以后国家家具质量监督检验中心出具国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商或

厂商。

（二）材质说明：

1.中央实验台和边台

全钢实验台：产品包括中央台、边台、仪器台、转角台等实验室操作台。高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为850mm。

台面板：

A实芯理化板台面（414/417室实验采用实芯理化板台面）：

采用13mm厚EBC电子束固化技术专用膜生产的实芯理化板台面（承诺在验收时提供EBC电子束固化技术证明文件及相关进口报关单文件并加盖供应厂商公章。）边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。台面应避免接缝；如有接缝，则不允许出现在台面中间，尽可能处理在水池柜宽度边沿位置（即水龙头和试剂架立柱之间的位置安排接缝）或两抽面接缝处。台面与钢架连接不能单纯用玻璃胶连接应配置钢制直角连接件。

台面外侧上缘采用3mm斜边倒角处理，台面外侧下缘需加工止水沟，桌角并应予以圆滑处理避免有锐角。水槽台三边挡水边，45度斜角处理。

挡水板：水槽台与中央台间之安装挡水板，与实验台台面同种材质，宽1500mm(±1.5%)，高300mm(±1.5%)，两边下斜至200mm(±1.5%)，两侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。

板材性能要求：

(1).抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”。

(2).物理性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，参照GB/T 1843-2008和GB/T17657-2013检测方法。

(3).环保性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB18580-2001及GB/T17657-2013标准进行测定。

B陶瓷板台面（512、516室实验中央台和边台采用陶瓷板台面）

采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温，其中水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。

台面技术参数满足以下所有指标：（验收时提供台面品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。）

(1).工艺要求：为了确保切割面的美观性，台面坯体采用一体实芯黑色实验室专业坯体，台面釉面采用实验室专业色釉。

(2).耐腐蚀性能：需提供测试方法参照SEFA3-2010科学设备及家具协会—实验室工作台面 条款2.1 台面检测标准，对49项化学试剂进行检测的检测报告，测试结果符合台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。

(3).安全性能：为了防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动，水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边。

(4).耐磨性能：需提供国家建筑材料测试中心出具的检测报告，检测标准依据GB/T4100-2015,测试结果要求≥4级。

(5).落球冲击测试：检测参照标准JC 908-2002，检测结果为325g钢球，落差≥500mm，表面无破裂或碎片。

柜体结构：

512/516室中央台采用钢架结构配置全钢活动柜，其余室验台均采用落地式全钢结构。

柜体：采用1.0mm 及以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。柜体内设一层活动隔板；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。其中活动仪器台为钢架结构，加装4只带刹车活动滚轮，并配置活动柜体。

门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上优质冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。

试剂架：试剂架的立柱采用厚度2mm优质冷轧钢板制作。层板采用厚8mm钢化玻璃，边缘光滑处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可自由调节高度；边缘配Φ12mm的304不锈钢管护栏，防止试剂瓶跌落。第一层层板下方设置钢制线槽，长度与试剂架一致，用于安装插座或其他接口。

拉手：所有抽屉及柜门采用标号304以上不锈钢C形拉手。

插线盒及插座：钢制塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证五孔插座，带防水盒，双插座设置，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。电源线用4mm2三芯软铜线。

合页：采用标号304以上不锈钢合页或不锈钢铰链。

滑轨：采用知名品牌三节静音承重阻尼轨道。

可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。

验收时需提供2017年1月1日以后国家家具质量监督检验中心出具的钢制实验台通过GB24820-2009实验室家具通用技术条件的国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商或厂商。

2.桌上型通风柜

本项目通风柜为桌上贯通型，单台尺寸1200*1300*1500，左右功能立柱，前后双移门，实现双边实验操作。通风柜主体结构要求：1.2mm及以上优质冷轧钢板制作，且通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与外壳间预留有预留空间，用于水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

通风柜钣金切口光滑无毛刺，且通风柜柜体钣金需采用防腐环氧树脂粉内外喷涂，保证其在实验室可以长期使用不被腐蚀。

内衬及导流板：采用不小于５ｍｍ厚抗倍特板制作，三段式导流设计。

调节门：

1）轨道：采用工程塑料或铝合金制作而成。

2）调节门左右同步皮带安装，并完全隐藏于轨道内。上下拉动时，不与轨道磨擦，以确保安全，并避免化学腐蚀问题。

3）调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。

4）调节门玻璃：采用厚5mm安全钢化玻璃。

控制面板：液晶控制面板。标示电源、照明、风机，插座控制、风门及LED运转指示灯等。

电 源： 86型五孔孔插座四个。

照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），灯罩内附220V、20W日光灯一支。

配备实验室专用遥控水阀和PP水杯。

验收时需提供2017年1月1日以后国家家具质量监督检验中心出具且在钢制通风柜通过GB24820-2009实验室家具通用技术条件的国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商或厂商。

3.PP水槽

专用PP水槽，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。中水槽外径：550*450*310m水槽外径：800*456*320mm，含高密度PP去水、阻水盖，PP去水提笼或滤片。

上下水系统：水槽配有PP材质防虹吸硬连接，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修。下水实验室专用沉淀杯硬质连接，上水选用不锈钢波纹管及专用接头。

4.三口龙头

水龙头选用实验室专用台式三口鹅颈水龙头，铜质主体，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线额。水龙头陶瓷阀芯，可90°旋转。可拆卸式水嘴，旋转把手采用高强度PP材质，人体工学设计，手感舒适。

5.滴水架

采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，不但耐酸碱，而且工艺考究，外观优美。滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住。可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

6.岛盒及插座

钢制塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证的5孔插座，双插座设置，安全耐用。电源线用4mm2国内知名品牌三芯软铜线。

除有特别说明者外，所有电源插座均为5口10 A/220 V 86型。

（二）通风系统

1.总体说明：

设计依据：

1）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

2）《简明通风设计手册》

3）《暖卫、通风、空调技术手册》

4）《城市区域环境噪声排放标准》

5）《机械工业环境保护设计规范》（JBJ 16-2000）

6）《中华人民共和国机械行业通风柜标准》

7）相关资料及提供资料

2.系统说明：

按实验室设备分布布局，主要设计为定风量通风柜变频排风系统。

3.管路设计：

1）所有排风管路选择PP风管，具有较好耐腐蚀性。系统压力小于1500Pa，属于中低压管路。管道厚度根据标准选择。

2）排风风量设计：

通风柜（1200*1300*1500mm）：设计排风量为：2400M3/h。

主风管风速：10-14m/s；支风管风速：8-12m/s；任意一台或多台通风柜的提拉窗开启到最大的时候，面风速为安全面风速：0.5-1.0m/s；排风柜的操作面开启区域，平均面风速达到标准安全面风速范围：0.5-0.8 m/s。

3）电动风阀要求

电动密闭PVC碟阀；调节范围：0～90度任意调节；性能：与通风柜控制面板连接，与风机联锁，可实时调节、显示风阀角度，改变系统风量；配电：电压220V，频率50HZ。

设备安装要求

1.风管水平安装时，直径或长边尺寸小于400 mm，间距不应大于4 m，大于400 mm时应不大于3 m。风管垂直安装时，间距应不大于4 m，但每根立管至少应有两个固定点，防火阀支、吊架应单独设置。

2.所有设备必须在设备到货后核对其基础尺寸，经确认无误后方可安装，否则须请土建工种依设备修改基础。并达到设计强度后再进行安装，基础表面必须按设计标高找平抹光。

3.防火烟设备参照国标图集99K103《防、排烟设备安装图》的要求施工。

4.安装施工人员必须符合国家及行业的相关要求，并持有国家或行业认可的上岗证。

定风量控制系统：

主要设备：

电动风阀、传感器、执行器、通风柜控制面板等。

主风机位于楼顶，利用每台通风柜的控制面板和电动风阀实现独立控制，每台通风柜的控制信号互不干扰。

(三）其他技术要求

各投标供应商应实地勘察并给出完善且合理可行的施工方案（包括施工图纸一套）。

（四）投标样品要求

投标单位在提交标书时提供如下样品：

提供不小于1米钢制水槽台一组，含水槽、龙头一套，材质符合上述技术要求。

（五）本标项需对原有设备进行拆除，需运到指定地点，含废旧试验台和风管拆除及运输,新采购设备安装、调试、实验室改造等一切费用。

标项三：

注：“※”为重要技术条款

| 序号 | 设备名称 | 性能及指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动旋光仪 | 参数： 一、特点 ※1．自动旋光仪采用光电自动平衡测量原理，灵敏度高、读数稳定可靠； 2．显示窗口选用彩色液晶触摸屏，配有通讯接口，测试数据可保存、打印； ※3．测量模式有4种模式可选。可自动复测6次，并计算平均值。 【技术参数】 1．测量模式 旋光度、比旋度、浓度、糖度； 2．仪器光源 发光二极管，波长589.3nm（纳D光谱）； 3．测量范围 ±45°（旋光度），±120° Z(糖度)； 4．最小读数 0.001°(旋光度)，0.001°Z(糖度)； 5．示值允许误差 ±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度)； 6．重复性(标准偏差δ) ≤0.003°； 7．显示方式 彩色液晶触摸屏； 8．标配试管 100mm/200mm普通型； 9．样品透过率 10%； 10．通信接口 USB； 11．准确度 0.05级。 | 6 |
| 2 | 粘度测定装置 | 性能： SLND-I高聚物摩尔质量测定装置： 1． 控温、搅拌一体； 2． 采用高温玻璃材料制成； 3． 控制温度、设定温度数据双显示； 4．交流电机立体式搅拌，控温均匀，波动小； 5．键入式温度设定，操作简单； 6．乌氏粘度计三维可调。 参数： 1．温度范围：室温—100℃； 2．温度分辨率：0.01℃；温度波动：±0.02℃； 3．数字秒表：0-1000s；分辨率：0.1s； 4．乌氏粘度计由用户自选； ※5．自带乌式粘度计三维调节装置； 6．具有恒温浴冷却装置； 7．数字秒表线控开启； 8．设定温度、实时温度、数字秒表同时三显示。 | 5 |
| 3 | 凝固点降低装置 | 参数： 1．系统组成：冰点仪和精密数字温度温差仪； 2．冰点仪采用304不锈钢容器； 3．有手动和自动搅拌功能，无级调速； 4．磁力搅拌，可避免因纯机械搅拌而产生的机械热； 5．温度范围：-50～150℃(可扩展至±200℃)； 6．温差范围：≤¦±10℃¦（基温范围同温度范围）； 7．数字显示：温度、温差、时间独立三显示； 8．分 辨 率：温度0.01℃、温差0.001℃、时间1S； 9．定时显示时间范围：0～99s任意设定，声音提示； 10．分体式和一体式用户自行选择； 11．有基温锁定和读数保持功能，声音提示； 12．空气浴管和样品管有固定装置，防止实验中晃动。 | 4 |
| 4 | 总悬浮颗粒物大气采样器 | 参数： 1．大气采样流量：（0.1～1.0）L/min*2 0.1L/min ≤±5.0%； 2．颗粒物采样流量：（50～150）L/min 0.1L/min ≤±2.0%； 3．计前压力：（-30～0）kPa 0.01 kPa ≤±2.5%， 4．计前温度：（-30～+150）℃ 0.1℃ ≤±1.0℃； 5．流量稳定性：≤±2% （在阻力变化3kPa～6kPa，电网波动≤±10%）； 6．最大采样体积：不小于 999999.99L； 7．采样时间：99小时59分内任意设置 1min ≤±0.2%； 8．间隔时间：99小时59分内任意设置 1min ≤±0.2%； 9．大气压：（50～130）kPa 0.01 kPa ≤±500 Pa； 10．入口速度：不小于0.3m/s； 11．有效滤膜直径： 颗粒物Φ80mm，气溶胶Φ50mm； 12．流量响应：＜5s； 13．采样次数：1～99次； 14．加热温控范围： （10～30）℃，出厂设置23℃ 0.1℃ ≤±1.0%； 15．工作电源： AC220V±10%，50Hz或选配便携式交直流电源； 16．噪声： ＜59dB（A）； 17．功耗：＜20W（不含加热器及恒温箱） 18．大气与颗粒物均采用无刷电机采样泵 ； 19．采用宽温显示屏 ； 20．微电脑同时控制两路大气及颗粒物采样系统，具有同时采样、单独采样，多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式； 21．自动存储监测数据，数据存储量大，可直接打印或U盘拷贝打印； 22．加热器与主机一体化设计，实现了二级避光采样； 23．配置包含三个切割器：TSP/PM10/PM2.5切割器。 | 2 |
| 5 | 循环水式多用真空泵 | 参数： 1．本机采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表； 2．主机采用304不锈钢材质机芯制造； 3．功率：不小于180W； 4．流量：10L/min ； 5．扬程：10M ； 6．最大真空度 ：不小于0.098Mpa ； 7．单头抽气量：不小于10L/min ； 8．抽气头数量：2 ； 9．储水箱容积：不小于15L | 4 |
| 6 | 浊度仪 | 参数： 1．LED光源，满足ISO7027标准； 2．采用散射-透射光测量原理，自动色度补偿； 3．自动切换量程； 4．支持零点和最多4点校准； 5．具有断电保护功能； 6．测量范围：0-20.00NTU；20.0-200.0NT； 7．基本误差：≤±8%； 8．重复性：≤1.0%； 9．稳定性：≤±1.0％FS； 10．电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz。 | 2 |
| 7 | 电导率仪 | 参数： 1．仪器采用大屏幕LCD段码式液晶； 2．可同时显示电导率/温度值或TDS/温度值； 3．具有电导电极常数补偿功能； 4．具有溶液的手动、自动温度补偿功能； 5．仪器级别：1.0级； 6．测量参数：电导率，TDS，温度； 7．测量范围：电导率：0.00μS/cm～100mS/cm；TDS：（0 ～1999）mg/L；温度：（0.0～99.9）℃； 8．基本误差：电导率：±1.0%FS；TDS：±1.0%FS；温度：±0.3℃； 9．稳定性：(±0.33%FS)/3h。 | 2 |
| 8 | 溶解氧测定仪 | 参数 1．测量范围： 溶解氧：(0.00～90.00)mg/L 溶解氧饱和度：(0.0～600.0)% 温度：(-5.0～130.0)℃ 2．分辨率： 溶解氧：0.01mg/L，0.1mg/L 溶解氧饱和度：0.1% 温度：0.1℃ 3．电子单元基本误差： 溶解氧：±0.10mg/L 溶解氧饱和度：±2.0% 温度：±0.1℃ | 2 |
| 9 | 自动综合烟尘烟气分析仪（采样仪） | 参数： 1．主机内集成差压、微压传感器、微处理器、直流旋片泵，基于皮托管平行法等速采样原理，自动测量跟踪烟气流速等速采集烟尘； 2．主机内集成温度传感器、压力传感器。能测量计算包括动压、静压、全压、烟气流速、干、湿球温度、含湿量、烟气排放量等在内的所有参数； 3．自动记忆上次输入的监测目标工况参数，下次开机自动采用。 液晶显示，自动背光照明。中文菜单显示人机对话方式，图文并茂，简单明了。用户可以凭借仪器丰富的在线操作提示，直接操作。液晶屏幕可前后0-180度自由旋转； 4．适用于各种锅炉、工业炉窑中烟尘、流速、动压、静压、烟温的测量；含湿量，O2（空气过剩系数），SO2，NO，NO2，CO排放浓度，折算浓度和排放总量的测定以及各类脱硫设备效率的测定（可选）； 5．采样流量：范围(5～100)L/min； 6．流量稳定性：≤±2.0%（电压在180V—250V变化，阻力在3—6kPa内变化）； 7．烟气动压：范围0～2000 Pa ， 分辨率1 Pa， 准确度≤±1.5%； 8．烟气静压及全压：范围-30～+30kPa， 分辨率0.01 kPa，准确度≤±2.0 %； 9．流量计前压力：范围-40～0kPa，分辨率0.01 kPa，准确度≤±2.0%； 10．流量计前温度：范围-30～150℃，分辨率0.1℃，准确度≤±1.5℃； 11．烟气温度：范围0～500℃可扩展，分辨率1℃，准确度≤±3.0℃； 12．干、湿球温度:范围0～100℃，分辨率0.1℃ ，准确度≤±1.0%； 13．含湿量:范围0～60% ，分辨率0.10%，准确度≤±1.5%； 14．等速吸引流速:范围1～45m/s ，分辨率0.1m/s，准确度≤±4.0%； 15．最大采样体积: 范围999999.9L，分辨率 0.1L，准确度 ≤±2.5%； 16．存储能力:一百万组； 17．等速跟踪响应时间:≤4s； 18．采样泵负载能力: 阻力为-20kPa时，流量≥50L/min； 19．配置：主机，高效气水分离器，烟尘采样头（一套24个），内置热敏打印机1台（适合A4大小，分辨率600*600dpi），含湿量采样枪一把（1米），烟尘采样枪一（1.5米）。 | 2 |
| 10 | 数据采集型流化床吸附装置（带活性炭再生） | 参数： 一、技术指标 1．设备主体材质：不锈钢； 2．气体：二氧化硫； ※3．最大处理能力：不小于8m3/h； 4．活性碳移动方式：自动循环； 5．吸附温度：0-60度可调节； 6．工作电源：AC380V±10%、50Hz，三相五线制，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 7．电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。 二、设备配置： 1．吸附床：设备主体分别由冷却段、吸附段、隔热段、脱附段、料仓段，气提系统等组成； 2．在线SO2气体浓度检测装置2套： 风管样式、量程范围0-2000PPM、测量精度2%、输出4-20MA； 3．在线风压、风量、风速检测系统1套： ①L型皮托管1套； ②压力传感器2套： 316L不锈钢壳体，远传显示，量程0-10Kpa、输出4-20MA； 风量、风速测量精度：±1%； 4．风管内在线温度、湿度检测系统1套： 316L不锈钢壳体，远传显示， 温度量程-40-100℃ 湿度量程0-100RH% 输出4-20MA； ※5．显示器：采用知名品牌控制系统，10英寸显控液晶触摸屏、实时记录历史数据和实时曲线、数据处理软件，微型打印机1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm； 6．管道气体混合器（挡板3块）； 7．系统静压测口2个、调节球阀1套、进出口风管1套、人工取样口2个、专用透明测压管1套； 8．配气系统1套（包括SO2气体容量10L、浓度99%、碳钢瓶1个、废气流量计等）； 9．转子流量计2个、气体预热系统1套、活性碳自动循环移动装置1套、离心风机2台、冷却水泵1台、气提装置1套、吸附剂再生装置1套、进气电磁阀1套、气动装料装置1套、气动卸料装置1套、气体加压空气压缩机1台； 10．保温及恒温系统、降温系统1套、再生加热系统1套、阻燃装置1套、吸附段与脱附段进气温度数据采集及控制显示装置各1套、吸附段与脱附段尾气温度显示装置各1套、隔热与吸附剂冷却温度显示装置各1套； 11．台面、拉丝银双色板标牌； 12．304镜面不锈钢安装控制柜1只、电压表2只。电流表2只。温度数据采集及控制器6个、漏电保护开关、按钮开关、线槽； 13．不锈钢连接管道、弯头，不锈钢快速连接件； 14．不锈钢框架实验台（不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）等组成。 15. 附SO2报警装置 | 1 |
| 11 | 粉尘真密度测定实验装置 | 参数： 一、技术指标 1．工作电源AC220V、50Hz，单相三线制、功率不小于400W。安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； 2．电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路； 二、主要配置清单 1．真空干燥箱300mm 1台； 2．不锈钢真空管1套、比重瓶100ml 1只； 3．真空泵1台、真空表 1只； 4．变色硅胶5瓶、滴管 1只、烧杯250ml 1只、U型压力计1台、橡胶管4米； 5．台面、拉丝银双色板标牌； 6．电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器、带灯自锁按钮开关、线槽等组成； 7．不锈钢连接管道、弯头，不锈钢快速连接件； 8．不锈钢框架实验台（不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）等组成； ※9．提供1套与本装置配套使用3D交互式动态仿真软件（虚拟实训系统)： ⑴ 3D软件界面并有工具栏项目内容： ⑵ 3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致； ⑶3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程； ⑷ 整套软件与设备实验过程流程动画。。 | 2 |
| 12 | ★数据采集文丘里-旋风除尘组合装置 | 参数： 一、技术指标 1．动力装置布置为负压式，处理风量150-200m3/h。 2．文丘里管口径由大变小再变大，流速高时，液体会雾化。 3．文丘里除尘效率约90-99%、气体的含尘浓度：<50g/m3。 4．压力降：<3000Pa、喉管处气体流速：50-120m/s。 5．工作电源：AC380V±10%、50Hz，三相五线制。安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 6．电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。 ※7．采集压力、粉尘浓度、温湿度，自动计算除尘效率，通过流场可视化窗口，观察气流的压力分布，速度分布，以及粒子的路径和聚散，可模拟旋风除尘流场做各区段粒子颗粒的分析，包括分布云图，高值线，粒子轨迹，粒子动画等，须提供速度分布云图、压力分布云图、粒子轨迹截图作为佐证材料。 ※8．配合网格的自动模式优化与边界的自动匹配,与外部传感数据与输入数据结合，完成自动化气流相关的工况分析，须提供多面体网格剖面分析界面截图以及旋风除尘的流动相模型基本算法作为佐证材料。 二、主要配置 1．在线粉尘浓度检测系统（知名品牌传感器）2套：4-20MA输出、测量范围0-2000PPM,分辨率1PPM。 2．在线风压、风量、风速检测系统1套：①L型皮托管1套。②压力传感器3套：316L不锈钢壳体，远传显示，量程0-10Kpa、输出4-20MA。风量、风速测量精度：±1%。 3．风管内在线温度、湿度检测系统1套：316L不锈钢壳体，远传显示，温度量程-40-100℃、湿度量程0-100RH%、输出4-20MA。 ※4．采用知名品牌的控制系统（PLC），显示器：10英寸显控SK-102BE液晶触摸屏、实时记录历史数据和实时曲线、数据处理软件，微型打印机1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm。 5．文丘里洗涤装置1套、旋风除尘器1套：透明有机玻璃材质。 6．粉尘自动加料装置1套、卸除灰尘装置1套。 7．管道气尘静态混合器1套：采用旋片式静态混合器。 8．人工监测进出口3组、测压环3组、透明测压软管1批。 9．贮液箱1只：白色10mm厚PP板。耐酸耐碱水泵1台、液体流量计1只、 10．离心通风机1台。 11．变频器1套：控制风机转矩调节风量大小。 12．台面、拉丝银双色板标牌。 13．电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器（知名品牌）、带灯自锁按钮开关（知名品牌）、急停按钮开关（知名品牌）、线槽等组成。 14．不锈钢连接管道、弯头，不锈钢快速连接件。 15．不锈钢框架实验台（不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）等组成。 | 2 |
| 13 | 恒温震荡器 | 参数： 1．集培养箱，振荡器于一体； 2．微电脑智能化控制器，液晶显示，能练续，精确，实时显示温度和转速及工作时间； 3．独立的限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证实验安全运行； 4．运行参数记忆功能，避免频繁操作； 5．直流无刷电机设计，宽调速，恒力矩，恒转速，无碳刷； 6、控制加速线路确保摇床缓缓启动，平稳加速，保证实验样品安全。 7．静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗； 8．镜面不锈钢内胆； 9．振荡频率：30～300 转／分；加热功率：不小于300W 10．振幅：φ20mm，驱动电机为无刷电机驱动，速度自动补偿 11．工作方式：回旋，定时0-9999分钟； 12．装瓶量： 250mL*20或500mL*12或1000mL*6； 13．托盘尺寸：不小于470*370mm； 14．内尺寸：不小于540*440*230mm； 15．温度范围：室温～60℃； 16．不锈钢弹簧万能夹具； 17．控温精度：±0.5℃，温度分辨率0.1，温度均匀度±0.5℃。 | 2 |
| 14 | 冷冻干燥机 | 参数： 一、性能： 1．制冷迅速，冷阱温度低。 2．采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统。 3．工业嵌入式操作系统，32M内存128M FLASH。 4．控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。 5．可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑。 6．要求控制系统有36个冻干曲线方案选择，每个方案包含32段温度控制设定，可实现多种物料的冻干工艺参数记录，某种物料冻干时直接调取相对应的方案。 ※7．隔板采用安全电压硅橡胶电加热板为加热元件，独特的升温曲线计算方式，升温更稳定，更安全，控温更精确。 8．隔板加热具备超温保护功能，压缩机延时保护功能。 11．隔板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺. 二、技术参数: 1．冻干面积：不小于0.18㎡ 2．冷阱温度： <-80℃ 3．极限真空度：≤5Pa 4．捕水能力：6-8Kg/24h 5．物料盘：共4层 6．可装物料：2L(料厚10mm)或3升（料厚10mm） 7．可装西林瓶：Ф12mm:1320支：Ф16mm:740支：Ф22mm:360支 | 1 |
| 15 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 参数： 双层钢化玻璃观察窗 控制仪采用高速、高性能CPU处理芯片 高灵敏、高精度铂电阻传感器（Pt100） 自诊断动态控制技术 具有定时开机、定时关机、定值工作的固定编程控制功能 具有定时功能，时间长达99小时 温度：室温+10 ℃-300 ℃ 内胆材质：304不锈钢 温度波动度：≤±1 ℃ 工作室容积：不小于225L | 1 |
| 16 | 不锈钢电热恒温水槽 | 参数： 1．采用不锈钢内胆。 2．数显、微电脑控制，带定时功能。 3．超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 4．控温范围：RT+5～99℃ 5．温度波动度：+0.5℃ 6．分辨率：0.1℃ 7．容积：不小于22L | 1 |
| 17 | 超净工作台 | 参数 1．外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便； 2．采用离心式风机： 24VDC; 5A； 24000转/分钟；最大风量 800 L/分钟； 3．液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制； 4．配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）； 5．配置有高效空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命。 6．显示方式：LCD 7．空气流向：垂直流 8．工作面：1个 9．洁净等极：100级（≥0.5µm过滤效率达到99.99％） 10．工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 11．噪音：≤67dB 12．振动：≥300LX 13．工作区尺寸(mm)：不小于700*500*500 14．高效过滤器规格及数量(mm)：约820*615*50*① 15．荧光灯/紫外线规格及数量：20W*①/20W*① 16．功率(kW)：不小于0.15 | 1 |
| 18 | 多通道精密蠕动泵 | 参数： 1．流速：0.007-380ml/min； 转速范围：0.1-100rpm 正反转可逆 2．转速分辨率：0.1 rpm 3．调节方式：薄膜按键连续调节，支持外部信号控制和通信控制 4．显示方式：3位LED数码转速显示 5．外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选) 6．通信接口：RS485 7．掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 8．全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等。 9．IP等级：不小于IP31 | 2 |
| 19 | 真空油泵 | 参数: 1．知名品牌双级真空泵，每级3片旋片，增加吸气排气次数，性能远超每级2片旋片的普通真空泵 2．泵内置离心开关和防返油阀 3．抽速(50Hz)：不小于17.01 m3/h 4．抽速(60Hz)：不小于20.33 m3/h 5．关气镇极限分压强：4×10-4 mbar 6．关气镇极限总压强：3×10-3 mbar 7．开气镇极限总压强：6×10-3 mbar 8．水汽允许压强：20 mbar 9．注油量(最大/最小)：1.5/1.0 L 11．工作环境温度(最高/最低)：40/10 ℃ 12．电机功率(单相)(220V,50Hz)：不小于750 W 13．电机功率(三相)(380V, 50Hz)：不小于550 W | 1 |
| 20 | 直流高压电源 | 参数 1．接地方式：交流隔离 2．保护方式：关闭型 3．调节方式：电位器调节 4．时漂精度：0.1%/小时（30分钟后计算） 5．温漂精度：0.1%/℃ 6．负载调整率：0.5％ 7．工作温度：-10℃～+50℃ 8．输入电压：AC220V±10% 9．输出电压：DC 0～+50000V 10、输出电流：1mA | 1 |
| 21 | 推进泵 | 参数： 推进泵57步进电机、控制器、驱动器、直流电源、升降台、10mL注射器模块、10通道； 推进速度：0.05-20 mL/h； 滑块行程：不小于20cm； 升降台用于控制推进泵的上下移动。 | 1 |
| 22 | 精密滑台 | 参数： 1．配备57步进电机、控制器、驱动器、直流电源、不锈钢滚筒，双轴直线滑台； 2．有效行程：1m 3．运行速度：10-500 cm/min； 4．滑台负载：20kg,不锈钢固定底座； 5．304不锈钢滚筒 6. 转速：10-200 rpm. | 1 |
| 23 | 鼓风干燥箱 | 参数： 箱体外壳采用优质钢板喷塑，双层钢化玻璃观察窗 采用永磁轴流风机，使工作室内温度均匀 控制仪采用高速、高性能CPU处理芯片 高灵敏、高精度铂电阻传感器（Pt100） 自诊断动态控制技术 具有定时开机、定时关机、定值工作的固定编程控制功能 具有定时功能，时间长达99小时 D型为智能型十段可编程控制，实现温度的曲线编程运行； 温度：室温+10 ℃-300 ℃ 内胆材质：304不锈钢 内胆容积：不小于31L 温度波动度：≤±1 ℃ | 1 |
| 24 | 锂电池测试系统 | 参数： 1．电流量程（A）： 2mA 2．电压量程（V）： 5V 3．限制条件：时间、电压、电流、容量、-△V等近20种 4．保护条件 ：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等 5．编程步数：不限 6．通道数：8 7．输入阻抗：1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下） 8．输出方式：四电极（支持参比电极测试） 9．电压精度：0.05%RD（设定）±0.05%FS（满量程） 10．电流精度： 0.05%RD（设定）±0.05%FS（满量程） 11．恒功率/恒阻精度： 0.2%RD±0.2%FS（控制），0.1%RD±0.1%FS（测量） 12．计算机系统时间：±1秒（无累计误差） 13．电压分辨率：五位有效数字（自动） 14．电流分辨率：五位有效数字（自动） 15．掉电保护：支持 16．在线修正电流、电压精度：支持 | 10 |
| 25 | 热成像测温仪 | 参数： 1．红外像素：320*240 2．视场角（广角）：42°*30° 3．空间分辨率：不小于2.3mrad 4．最小可测物体尺寸：不小于3.45mm 5．红外超像素：不小于640*480 6．最小可测物体尺寸：不小于1.95mm 7．最小调焦距离：0.5m 8．热灵敏度：0.06℃ 9．温度测量范围：-30-650℃ 10．精度：±2℃ 11．智能APP和多功能延展：以无线方式从钳形表以及t温湿度计（均可单独提供）传输测量值 12．通过温标设定助手和发射率设定助手，提供对比度高，针对性强的红外热图 | 1 |
| 26 | 预纯化柱 | 现有教学仪器配套产品，Q-Gard 1Purification Pack预纯化柱 1套，负责拆卸旧的预纯化柱、安装新预纯化柱及调试 | 1 |
| 27 | X超纯化柱 | 现有教学仪器配套产品， QuantumIX超纯化柱1套， 负责拆卸旧的超纯化柱、安装新超纯化柱及调试 | 1 |
| 28 | 终端过滤器 | 现有教学仪器配套产品，Milli-pak 终端过滤器1套 负责拆卸旧的终端过滤器器、安装新终端过滤器及调试 | 1 |
| 29 | 紫外灯 | 现有教学仪器配套产品，UV Lamp for Milli-Q紫外灯1套；负责拆卸旧的紫外灯、安装新紫外灯及调试。 | 1 |
| 30 | PH复合电极 | 参数： 测量范围：（0-14） pH 温度范围：5-60 ℃ 液接界：纤维单盐桥 参比结构：Ag/AgCl 外壳材料：聚碳酸酯 敏感膜：玻璃球泡 接插件：BNC（Q9型） | 6 |
| 31 | 氟离子电极 | 参数： 测量范围：（10-1-10-6）mol/L 敏感膜：单晶 外壳材料：塑壳 温度范围：5-45℃ 接插件：BNC（Q9型） | 6 |
| 32 | 银-氯化银电极 | 参数： 温度范围：5-55 ℃ 盐桥材料：陶瓷砂芯 参比类型：银/氯化银单盐桥式 填充液：饱和KCl 外壳材料：玻璃 接插件：U型叉片 | 6 |
| 33 | 微型磁力高温高压反应釜 | 参数: 容积：不小于25mL 显示方式：液晶显示 釜体材质：316L 温度：0～350℃ 热电偶：K 型/316L/Φ2.0 压力表：指针式 压力防爆装置：哈氏合金防爆膜 搅拌方：磁悬浮搅拌 搅拌速度：0～1000rpm 时间：0～999min/h 加热装置：全封闭式不锈钢加热器 加热方式：模块加热 控温方式：PID 智能双路控温，有效防止冲温， 控温精度：±1℃ 报警功能：温度或时间超过设定值报警后均会触发报警，液晶显示界面会有提示并 伴有声音提醒。 | 1 |
| 34 | 真空干燥箱 | 参数： 1．为不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，钢化、防弹双层玻璃观察窗。 2．箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 3．环境条件：温度 5-40℃； 相对最高湿度 80%， 高度至 1500m 4．电源电压：AC220V,50Hz 5．控温范围：室温＋10℃-250℃ 6．温度： 精确度± 2℃ at 100℃，波动度± 1℃， 7．控制器为PID 微处理器控制，触摸式，数字，具有自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术 8．显示，传感器为铂电阻 PT100 9．时间：定时开、关（最长 99 小时，最短 1 分钟） 10．真空度：不大于60Pa 11．加热方式：四周加热 12．架子：2层 | 1 |
| 35 | 循环水真空泵 | 参数： 1．本机采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表 2．主机采用304不锈钢材质机芯制造 3．功率：不小于180W 4．流量：不小于10L/min 5．扬程：10M 6．最大真空度 ：0.098Mpa 7．单头抽气量：10L/min 8．抽气头数量：2 9．储水箱容积：不小于15L | 8 |
| 36 | 磁力搅拌电加热套250mL | 参数： ※1．温度可达到450℃ 2．为铝制加热套，含固定加热控制器 3．镍镀铬物加热线： 抗酸，寿命长 4．可用于各种品牌的烧瓶 5．烧瓶尺寸Ф (mm)：83 - 86 6．适用烧瓶品牌：通用 | 20 |
| 37 | 数显电导率仪 | 参数： 1．测量范围：0～105μs/cm（即0～100ms/cm），其相当的电阻率范围为∞-10Ω•cm此范围分为12个量程。 2．基本误差：第（1）量程（即0-0.1μs/cm）≤2%，其余各量程均≤±1.5% 3．讯号输出：10mV±0.5% 4．工作条件： ① 环境温度：5-40℃ ② 环境相对湿度：50～85% ③ 供电电压：220±10% 50Hz±2% 5．消耗功率：<1.5VA | 10 |
| 38 | ★显微镜 | 技术参数 1．光学系统： NIS45无限远光学系统；可实现明场、暗场、相衬、荧光、简易偏光等观察方式。 2．放大倍数：40X-1000X； 3．照明系统：1W LED临界照明，提供50000小时的长寿命，耗电较少。同时减少蓝光，保留了样品的生动颜色。内置式非球面聚光透镜可以使图像在整个视场内获得明亮、均匀的照明。 4．调焦系统：低手位粗微同轴调焦机构，粗调张力环可根据个人喜好随意调节；载物台设有上限位装置，锁定后即可避免物镜与标本的意外碰触，从而防止损伤标本和物镜。 ※5．目镜筒：内置一体化数码铰链式镜筒、数码摄像头无凸出设计（非三目加装外置摄像仪）内置WIFI摄像仪，500万像素，分辨率2592X1944，观察筒后部设计有USB、HDMI、LAN端口，可以将图像实时传输至外接显示器；另外手机或IPAD移动设备可以通过扫描镜体上面的二维码，安装APP，实现手机或平板上面实时浏览显微镜镜下图像，支持安卓、Windows、iOS操作系统；镜筒倾角30º，360º可旋转，超大瞳距47-78mm，超大瞳距调节范围47-78mm，镜筒前部可向上旋转180度以提升眼点水平高度，适合不同瞳距宽度的用户都能舒适使用。 ※6．超大视野目镜：高眼点目镜，10X/22mm，GREEN显微镜在10X目镜 下实现22mm的宽视场范围，WF15X目镜，观察内容更全面，样本观察更快速。目镜采用无畸变设计，杜绝视场边缘发虚，出现杂色光圈等现象；操作者可戴眼镜直接操作，避免摘取眼镜的繁琐；接口Φ30mm。 7．聚光镜：插入式阿贝聚光镜，提供适用于明场、暗场、相衬的通用聚光镜，通过暗场插板和相衬插板实现观察方式快速 切换。相衬和暗场插板4X-100X通用，使用简单、快捷。数值孔径：1.25（孔径光阑位置标识对应物镜放大倍率相应的数值），便于得到高分辨率、高对比度的图像。 8．物镜转换器：内向式五孔转换器，带有机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器周圈橡皮带有凸楞。 9．无限远平场消色差物镜：物镜均防霉处理 （1）4X平场消色差物镜，数值孔径为0.10，工作距离：20.6mm； （2）10X平场消色差物镜，数值孔径为0.25，工作距离：18mm； ※（3）长工作距离40X平场消色差物镜，数值孔径为0.65，工作距离达到：1.5mm，当100X物镜转换时，避免残余的香柏油和水对40X物镜的侵蚀（能解决实际使用操作中的很大日常损耗）； （4）100X平场消色差物镜，数值孔径为1.25，工作距离：0.2mm； ※10．机械载物台：机械载物台：硬质氧化耐磨载物台，不会产生划痕，双层矩形机械工作平台；面积：不小于230mm×150mm，移动范围达到不小于78X54mm；，双切片夹，同步带设计，没有齿条的伸出，防止划伤手。 11．存放、运输、收纳：设有专门的搬运手柄，且重量轻便，稳定性好，结构稳固。显微镜 的背板设计有集线器装置，有效收纳过长的电源线，提高实验室整洁度，同时减少了搬运过程中因电源线过长导致的绊倒事故。 12．人体工程学：采用人体工程学设计,高眼点，低手位调焦机构,低手位载物平台等一系列符合人体工程学的设计，确保使用者能在最舒适的情况下进行显微镜操作。调焦旋钮、照明控制旋钮和载物台手柄都紧密相邻，使用者在工作时可以把双手都放在桌面上，只需最小的移动就可以操作显微镜。 13．验收时提供制造商原厂售后服务承诺原件及项目授权书备查。 | 17 |
| 39 | 平板电脑（显微镜教学） | 参数： 存储容量：不小于32GB 屏幕尺寸：10.2英寸 分辨率：不小于2160×1620像素 屏幕特性：LED屏 屏幕描述：多点触控,电容式触摸屏 网络通讯：内置WIFI，支持蓝牙 摄像头：前置、后置双摄像头 拍照功能：不小于800 万像素摄像头 全景模式：最高可达 4300 万像素 | 1 |
| 40 | ★发酵罐 | 设备参数： 一、罐体系统： 1．容量：不小于50L，工作容积：70% 2．灭菌方式：在位灭菌，灭菌同时可以搅拌 3．材质：SUS316L，夹套SUS304 4．径高比：1：2.3（可更改）。 5．设计压力：不小于0.3Mpa，工作压力：不小于0.15Mpa 6．抛光：内外抛光，粗糙度Ra≤0.4，拉丝处理，管道抛光，粗糙度Ra≤0.4 7．罐体结构：大视角玻璃观察窗，T、ph、DO、补料插口 8．罐盖接口：12V安全视灯、消泡口1个、投料接种口1 个、补料口4个、排气口 （冷凝器），罐侧带有温度、PH、 DO、取样口（手拧式），所有接口均采用国际标准圆累纹接口,焊缝坚固整齐美观,所有管路阀门设计符合GMP标准 9．罐 底：有1个发酵罐专用微量取样、放料阀（带蒸汽灭菌）、罐底阀，设计无死角和积液，隔膜阀控制蒸汽开关 10．自动罐盖提升功能，进口配件，方便用户后期更换桨叶、清洗保养开合度400-500mm 11．传热方式：夹套传热 二、搅拌系统： 1．搅拌方式：采用罐顶式机械搅拌 2．密封系统：单端面机械密封，密封性能好； 3．搅拌浆：两档六平叶、一档斜叶，高度可调 4．电机：交流变频调速电机（无级调速）,调速控制器，电机功率：1KW，转速范围：50-800rpm/min。 5．搅拌轴：采用316不锈钢，上下轴比例适当，保证转速平稳且不偏离 6．转速范围：50-1000rpm精度：±1rpm 三、通气系统： 1．通气：转子流量计手动控制 2．空气系统：转子流量计、空气精过滤器、隔膜阀、止回阀 3．精过滤器精度：0.01um。预过滤：过滤精度0.2 um 四 、设备检测及控制参数 ： 1．温度控制： （1）控温方式：蒸汽和电加热，水冷却 （2）控温范围：+5℃-55℃±0.2℃，分辨率：0.1℃ （3）温度传感器：知名品牌PT100温度电极元件 2．压力控制： 控制方式：手动控制，压力表显示 控制范围：0-0.4MPa 3．泡沫控制： 检测：电极自动检测泡沫或液位 控制方式：蠕动泵自动添加消泡剂或补料，并计量 功能：全自动PID控制与报警 4．pH控制 电极：知名品牌可耐高温消毒的玻璃凝胶电极和导线； 控制方式：2台蠕动泵开关控制流加酸碱，自动控制 显示范围：0.00-14.00±0.01，全自动控制范围：2.00-12.00±0.02 5．DO控制 电极：知名品牌电极及屏蔽导线 测量范围：0.1-150% 控制精度：±3%, 分辨率：0.1% 6．ORP控制 知名品牌电极可耐高温消毒的电极和屏蔽导线，ORP检测：ORP电极，采用智能PID控制，在线检测与测量、传输，采用氧化还原电极及屏蔽导线在线检测氧化还原电位；可耐高温，测量精度±0.01µs，测量范围0～18.25MΩ.cm精度：±2%，有自动报警功能； 7．排气控制 显示方式：采用压力表显示罐压, 显示范围：0-0.4MPa。 调节方式：手动调节通风量，带尾气排放 冷凝系统：隔膜阀控制尾气排放 8．消泡控制 灵敏度：100 -100000Ω 检测：自动检测泡沫 消泡方式：蠕动泵自动添加消泡剂 五、补料系统： 1．控制方式：间隙式蠕动泵控制，有手动、自动、关闭三个档位相互切换 2．流速：手动或者自动控制流速并计量。 3．补料瓶：两个罗纹补料瓶，可高压灭菌 六、阀门管件： １．选用卫生级不锈阀门及发酵专用阀门，物料阀门采用优质隔膜阀； ２．外抛光不锈钢管道及配件，物料管路卫生级内外抛光管； 包括空气管路、蒸汽管路、循环水路、物料管路和排污管路； ３．所有管件阀门都可以正面操作，设计合理，操作方便； ※七、控制器： 1．采用知名品牌PLC控制系统+嵌入式工业控制计算机触摸屏显示与操作 2．采用10英寸一体化工控机液晶触膜屏作为显示界面，显示内容丰富齐全, 画面简单明了，操作简单方便。而且互不干扰。 3．控制和显示参数：温度、搅拌转速、pH、溶氧、消泡、空气流量、罐压、发酵液体积、排气O2、排气CO2、等14个直接参数并可计算间接参数。 4．控制方式 ： （1）手动控制方式：可以设定开阀比例或阀门开度 （2）自动控制方式：可以选择PID连续或PID开关方式控制 （3）顺序控制方式：对所有的控制参数可以预先设定至少10个控制段，以实现自动分段控制 （4）遥控方式：可接受上位机控制 （5）关联控制：溶氧可以选择转速、空气流量、罐压、补料等进行控制；pH可以选择加酸加碱来控制 5．计量功能：可以对补料、泡敌、酸碱等计量 X Y轴实进走向图，可以对图形任意展开和收缩显示，帮助操作着判断参数之间的相互影响，从而对发酵过程进行快速修改和调整 6．数据处理功能 能显示、分析所有参数的趋势曲线 能存储、显示、分析所有参数的历史曲线 能显示所有参数的批号报表 能直接用优盘拷贝数据 数据存储格式与EXCEL兼容，可至EXCEL平台处理 7．控制器自我保护功能：可设置密码，其他人无法修改发酵参数；且控制器不因断电而丢失各参数的设定值 8．通过程序控制各参数: 每个参数的时间显示记录间隔可以任意调整 可以同屏进行二个参数的设定及校正 9．在控制器上显示的防真的运行状态，面板状态流程指示系统，流程硬件与动作状态显示灯，用于了解各有关器件（如蠕动泵、循环泵、加热、搅拌等）工作状态，可用来作为故障判别显示。 10．每个参数的变速器都为独立模块，互不干扰，便于维修 11．PH、DO等参数控制方式及相关联的控制程序可以随意调整 八、设备与我院实验室现有的发酵系统整合，形成完整的完整的生物发酵系统。 ※九、因设备属于压力容器，安全性能要求高，投标人须同时在验收时提供设备相关资质证书：（1）《压力容器制造许可证》；（2）《压力管道制造许可证》。 ※十、投标设备具有国家级生物发酵过程的专利、技术发明证书等相关证书。 十一、配置： 1．50升不锈钢发酵罐 1台 2．蒸汽发生器：功能与发酵罐配套， 1台 3．空气压缩机：产气量不小于120L/Min，功能与发酵罐配套， 1台 | 1 |
| 41 | 电子天平 | 参数： 1．高对比度带背景光显示屏，15mm字符高度；任何光照条件的房间里都简单易读 2．按键均为触感式操作 3．RS-232C双向接口；或USB接口 4．可读性：0.1mg 5．重复性：0.1mg 6．线性：0.2mg 7．响应时间：2.5s 8．校准方式：外校 9．操作条件温度：+10 - +30 °C | 1 |
| 42 | 数显鼓风干燥箱 | 参数： 1．大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面 2．双层钢化玻璃观察窗 3．控制仪采用高速、高性能CPU处理芯片 4．高灵敏、高精度铂电阻传感器（Pt100） 5．自诊断动态控制技术 6．具有定时开机、定时关机、定值工作的固定编程控制功能 7．具有定时功能，时间长达99小时 8．工作室容积：不小于70L 9．载物托架（标配）：2块 10．恒温波动度：±1℃ 11．温度均匀度：±2.5% 12．温度分辨率：0.1℃ 13．控制范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃ | 1 |
| 43 | 微型旋涡混合器 | 参数： 转速：不小于3000转/分； 工作方式：点动、连续 、可调速； 工作台尺寸：不小于Φ55mm 。 | 1 |
| 44 | 固相微萃取装置 | 参数： 1．三种套装萃取头PK 3（75um CAR/PDMS,65um PDMS/DVB,85um PA） 2．三种套装萃取头PK3（DVB/CAR/PDMS 30/50um ） | 1 |
| 45 | 生化培养箱（150L） | 一、产品特点 1．采用超大屏幕触摸式荧幕画面，荧幕操作简单。 2．有定值\程序二种模式可供切换选择，程式编辑容易。 3．屏幕可显示即时运转温度曲线图。 4．程式30段99循环步骤的容量，每段时间设定最大值为9999分钟。 5．具有P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。 二、技术参数： 1．控温范围：0-60℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3．温度波动：±0.5℃ 4．工作室：不小于145L 5．消耗功率：不小于700W 6．载物托架：2块 | 1 |
| 46 | 脱色摇床 | 参数： 频率：40-240转/分 旋幅：回转半径15mm 速度：无级调速，数字显示 定时：0-120分 托盘：不小于315×265mm | 2 |
| 47 | 冰箱 | 参数： 显示方式：LED显示 类别：三门 制冷类型：压缩机制冷 冷藏室(升)：≥180L（零度） 总容积(升)：≥250L 冷冻室(升)：≥70L 运转音dB(A)：不大于38 能效等级：1 级 控制方式：电脑式 制冷方式：混冷（风直冷） 制冷循环：三循环 制冷剂： R600a | 1 |
| 48 | 旋转蒸发仪 | 参数： ※1．转速5-300rpm可调 2． 直流无刷马达，头部角度可调0-60° 3．PTFE抗腐蚀材质密封圈，外加不锈钢弹片，耐磨耐腐蚀 ※4．三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2。 5．可平稳启动，转速不小于100RPM，可防止热水泼溅 ※6．升降行程155mm，下降终点可限位：60mm~215mm，防止蒸发瓶碰撞加热锅 7．加热锅可外延，无需任何额外配件可实现连接转换接头或4L大体积蒸馏 8．专用退瓶夹扣一体化设计，轻松取下和固定蒸发瓶 ※9．蒸发管双重锁定机制，未锁定的状态下，会有红色标识。 10．电源符合最高能效等级VI，节能，安全；电源线为3孔带接地，安全。 ※11．加热锅温度数字显示，控温范围：RT-99℃，全量程温度范围内控制精度 ±1 ℃，加热功率不小于1300W。 12．加热锅容积不低于4L，不锈钢材质。 13．工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C 14．5年质保，生产厂家在国内有自主和授权的维修点和配件库，配有专业维修工程师和应用工程师，24小时内快速响应。 15．配置： 1) 旋转蒸发仪主机 2) 玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶 3) 数字显示加热锅 | 1 |
| 49 | 电热鼓风干燥箱 | 参数: 1．电热恒温鼓风干燥箱箱体内胆采用304不锈钢钢板焊制而成，箱体外壳采用优质钢板喷塑，双层钢化玻璃观察窗。 2．采用微电脑温度控制系统 3．具有超温报警，过热保护， 4．时间设置，双数字显示。 5．采用永磁轴流风机，使工作室内温度均匀。 6．智能型和高温型具有：定时、漏电保护、超温报警等功能符合JB/T5520-91标准 7．控温范围：RT+10-200℃ 8．控温精度：0.1℃ 9．温度波动：±1℃ 10．工作室容积：不小于225L 11．跟踪报警：+10℃ 12．定时范围：0-9999min | 1 |
| 50 | 电热鼓风干燥箱 | 参数: 1．电热恒温鼓风干燥箱箱体内胆采用304不锈钢钢板焊制而成，箱体外壳采用优质钢板喷塑，双层钢化玻璃观察窗。 2．采用微电脑温度控制系统 3．具有超温报警，过热保护， 4．时间设置，双数字显示。 5．采用永磁轴流风机，使工作室内温度均匀。 6．智能型和高温型具有：定时、漏电保护、超温报警等功能符合JB/T5520-91标准 7．控温范围：RT+10-300℃ 8．控温精度：0.1℃ 9．温度波动：±1℃ 10．工作室容积:不小于31.5L 11．跟踪报警：+10℃ 12．定时范围：0-9999min | 1 |
| 51 | 移液管清洗器 | 参数： 1．一体式、防漏，无焊接 2．材质：耐用的高密度聚乙烯 3．大口径的管路使循环更为迅速且废水排放更为完全 4．进水口即便在压力降低时，也能避免废水虹吸进入供水管线 5．无需附件，只需调低水源流量就可以实现低速循环 6．移液管最大长度：不小于610MM 7．包括：用于进水口和出水口的透明塑料胶管 | 2 |
| 52 | 双层玻璃反应釜 | 参数： 1．基本参数 玻璃材质：GG-17 框架材质：不锈钢 反应瓶容积：不小于20L 夹层容量：不小于8L 法兰式进出油循环口：低进高出 釜盖瓶口数：六口 放料口离地：450mm 釜体反应温度：-80-300度 真空度：不大于0.098Mpa 搅拌转速：无减速0-1400rpm / 减速电机：0～450rpm 搅拌轴径：12mm 电压/频率(V/Hz) 220V/50Hz 调速方式：电子无极调速 电机配置：低速增力电机，速比3：1 转速显示方式：液晶数字显示 温度显示方式：PT100传感器数字显示 密封方式：机械密封，￠50法兰搅拌口 回流（蒸馏）装置：回流弯头配放料开关 放料方式：斜出料式玻璃放料阀 搅拌棒：描式不锈钢棒，外包四氟 密封部分：陶瓷轴承、机械密封 2．附件： 搅拌杆：4套 密封圈：4套 | 1 |
| 53 | 低温冷却循环泵 | 参数： 1.知名品牌原装封闭压缩机，性能先进、质量可靠。 2.制冷机组专用继电器、保护器、电容等均为高品质器件。 3.数显式温度控制，操作简单、醒目。 4.与液体接触部分采用不锈钢，具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染功能。 5.储液容积：＞20L 6.最低空载温度：-23℃ 7.控温范围：-20℃～室温 8.控温精度：±2℃ 9.冷槽开口直径：Φ285mm 10.制 冷 量：3126-950W 11.扬程：4～6m | 1 |
| 54 | 高温循环槽 | 参数： 主体材质：304不锈钢 流量L/MIN：5-10 扬程（M)：8-12 控温方式：智能控温 温度显示方式：K型传感器数字显示 浴锅控温范围：0-250℃ 控温精度：±1℃ 内胆容积：不小于27L | 1 |
| 55 | 真空泵 | 参数： 流量：不小于80L/min 机体材质：防腐 最大真空度：0.098Mpa 单头抽气量：不小于10/min 抽气头数：不小于5个 储水箱容积：不小于50L | 1 |

项目实施人员配置情况：

提供的针对本项目实施的技术人员相关资质证书及社保缴纳证明。

投标方案情况：

投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该建设的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。

四、资信及商务要求表：

| 售后服务保障要求 | 中标后在江、浙、沪设有售后服务网点,并能提供良好的售后服务。设备运行出现故障时，接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修48小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周,免费提供备件及备品服务,保证甲方正常运行。 提供的货物在使用前乙方需按照制造商的要求免费安装和调试。调试并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。进口设备供货方提供中英文说明书2份、包括使用及安装、调试、维修手册。10万以上大型设备需要提供仪器操作流程简表一份和操作注意事项一份。 在安装调试过程中，涉及有国家或行业规范要求的，必须按规范执行，安装实施人员必须持有所须的有效上岗证。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 所有国产设备质保：2年。保修时间从验收及培训完成起计算。 - 在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时免费提供相关操作软件的升级服务。验收不符合甲方要求的产品，乙方负责免费更换符合甲方要求产品。超过保修期的设备实行终身维修，维修时只收部件成本费，提供所有软件备份；免费提供软件终身升级。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后 1个月内交货并安装调试完毕；地点：该项目负责人指定实验室。 货物运输费、上楼费、搬运费等涉及与货物相关费用由供货方承担。不接收物流公司未送至指定实验室的所有货物。 |
| 培训 | 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少五天的系统免费操作和维修培训，使掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等。原厂免费集中培训至少2人次。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 能力或业绩要求 | 提供2017年1月1日以来的相关产品销售业绩。 |

第五章   嘉兴学院货物采购合同

合同编号：

项目名称：       采购项目

项目编号：

甲方：嘉兴学院

乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的招标文件、投标文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.采购人的采购招标文件与采购补充文件。

2.成交供应商投标文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.中标通知书。

二、货物内容

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1. 乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方应于合同签订前交纳人民币（大写）：                               ，

（小写）:                  元，作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

九、质保期

质保期：    年（自交货并经最终验收合格之日起计算）。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：发布中标通知书（合同签订）之日起    月内完成交货、安装调试及最终验收。

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

1. 付款方式：

方式一：项目经采购人整体验收合格后一次性支付合同价100%货款。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

方式二：合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5. 乙方应保证所提供的软件为原厂正品，并对软件和系统终身免费升级。

6. 乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7. 仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。乙方每年至少免费对上述货物进行常规的维护检测一次。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：      按照招标文件规定执行（如有其它，可添加）

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.  乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十七、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市越秀南路56号       地址：

法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院越秀校区

第六章  投标文件格式附件

附件1：                                   正本或副本

项目名称：生化实验中心综合改建项目

项目编号：嘉院采招〔2020〕2 号

标项：

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A.资信文件：

1．投标声明书 (见附件2)；

2．法定代表人授权委托书(见附件3)；

3．提供企业营业执照副本复印件；

4．提供企业税务登记证副本复印件；

5．提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B.商务文件：

1．投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2．投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

3．类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）（见附件4）；

4．提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件5）

5．预付款承诺函（见附件6）；

6．资信及商务响应表（见附件7）；

7．投标方认为需要的其他文件和说明。

附件2：

投 标 声 明 书

致嘉兴学院：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址。我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的生化实验中心综合改建项目（编号为：嘉院采招〔2020〕2 号

）投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3．若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5．投标书自开标日起有效期为 个工作日。

6．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                    日  期：

附件4：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：                                                                        标项：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：                                   时  间：

附件5：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件6：

预付款承诺函

嘉兴学院：

我单位承诺在项目中标后， □  是     □   否      收款预付款。

特此声明。

法定代表人签名：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件7：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                       标项：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件8：                             正本或副本

项目名称：生化实验中心综合改建项目

项目编号：嘉院采招〔2020〕2号

标项：

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2.技术文件目录

（1）设备配置清单（见附件7）；————————页码

（2）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（3）技术响应表（见附件8）及产品彩页等图片介绍资料；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表（见附件9）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件9：

设备配置清单

单位全称（公章）：                            标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件10：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件11：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                                                                                                 标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件12：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：                         标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件13：                                  正本或副本

项目名称：生化实验中心综合改建项目

项目编号：嘉院采招〔2020〕2号

标项：

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

3.报价文件目录

（1）开标一览表（见附件12）；

（2）报价明细表（见附件13）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件14：                           开 标 一 览 表                                                   标项：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 投标总价（元） | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

单位全称（公章）：

全权代表（签字）：                                   日期：

附件15：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单 价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：